| Входные параметры | Мощность | До 1 кВт (до 1.5 кВт, до 2.4 кВт, до 3 кВт, до 4 кВт, до 5 кВт ) |
| --- | --- | --- |
|  | Ток | От 0 до 75А (до 100А. до 160 А, до 180А, до 240 А, до 260 А) |
|  | Напряжение | 0...240 В |
| CC режим (CCL/CCH) | Диапазон | 0...8 A | 0...180 A |
|  | Разрешение | 0,1 мA | 1 мA (0...100 А) 10 мА (100...180 А) |
|  | Точность | 0,2% уст. знач. + 5 мА | 0,2% уст. знач. + 10 мА |
| CV режим (CVL/CVH) | Диапазон | 0...240 В |
|  | Разрешение | 1 мВ (0...100 В) 10 мВ (100...240 В) |
|  | Точность | 0,2% уст. знач. + 10 мВ |
| CR режим (СRL/CRH) | Диапазон | 0,2 Ом...240 кОм | 0,2 кОм...2,4 МОм |
|  | Разрешение | 0,1 мОм | 0,001 кОм |
|  | Точность | 0,5% уст. знач. + 12 мОм (на токе >6 А) | 0,5% уст. знач. + 12 кОм (на токе <6 А) |
| CP режим (CPL/CPH) | Диапазон | 0...3000 Вт |
|  | Разрешение | 1 мВт (<100 Вт) 10 мВт (100 Вт...1000 Вт) 100 мВт (≥1000 Вт) |
|  | Точность | 0,2% уст. знач. + 600 мВт |
| Измерение тока | Ток | 0...6 A | 0...180 A |
|  | Разрешение | 0,1 мА | 1 мA (0...100 А) 10 мА (100...180 А) |
|  | Точность | 0,1% изм. знач. + 6 мА + Uвх / 50 кОм | 0,2% изм. знач. + 8 мА + Uвх / 50 кОм |
| Измерение напряжения | Напряжение | 0...240 В |
|  | Разрешение | 1 мВ (0...100 В) 10 мВ (100...240 В) |
|  | Точность | 0,1% изм. знач. + 8 мВ |
| Измерение мощности | Мощность | 0...3000 Вт |
|  | Разрешение | 1 мВт (<100 Вт) 10 мВт (100 Вт...1000 Вт) 100 мВт (≥1000 Вт) |
|  | Точность | 0,2% изм. знач. + 600 мВт |
| Крутизна нарастания | Диапазон | 1 мА/мкс ... 18 А/мкс (CCH) 100 мкА/мкс ... 600 мА/мкс (CCL) |
|  | Разрешение | 1 мА/мкс |
|  | Точность | 3% уст. знач. + 10 мкс |
| Динамические режимы | Тип | непрерывный, импульсный, запуск по импульсу |
|  | Частотный диапазон | 0,025 Гц...50 кГц |
|  | Время перехода | 10 мкс...10 с (высокий / низкий уровень) 10 мкс...10 с (нарастающий / спадающий фронт) |
|  | Разрешение | 10 мкс |
|  | Точность | 0,2% уст. знач + 10 мкс |
| Работа по списку | Временной диапазон | 10 мкс...99999 с |
|  | Разрешение | 10 мкс |
|  | Точность | 0,2% + 10 мкс |
|  | Количество шагов | 1...50 |
|  | Количество циклов | 1...255 |
|  | Память | 10 групп параметров |
| Максимальная крутизна | Ток | 18 А/мкс |
|  | Напряжение | 0,8 В/мкс |
|  | Программируемый импеданс (открытый вход) | ≥20 кОм |
| Макс. входные значения | Ток | 181 А |
|  | Напряжение | 242 В |
| Макс. обратный ток | Вход выкл. | 150 A |
|  | Вход вкл. | 180 А |
| Пульсации и шумы | Ток | 3 мАскз / 30 мАп-п |
|  | Напряжение | 5 мВскз |
| Интерфейс |  | RS-232, USB; GPIB - опция |
| Питание |  | 220 В...240 В ± 10%, 48...63 Гц, 130 ВА |
| Размеры (Ш x В x Д) | Корпус | 426 х 349 х 500 мм |
|  | С ножками и креплением | 480 х 372 х 575 мм |
| Масса |  | 38 кг |

## Технические характеристики