## АКИАКОМ ADS-2044 и АКТАКОМ ADS-2045   Технические характеристики

| Характеритстика | Значение |
| --- | --- |
| ОСЦИЛЛОГРАФ |
| Полоса пропускания | 40 MГц (ADS-2044 и ADS-2045) или 70 МГц (ADS-2046 и ADS-2047) |
| Количество каналов | 2 + генератор сигнала |
| Скорость захвата осциллограмм | 10000 осц/сек |
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор |
|  | Макс. дискретизация | 250 Mвыб/сек (125 Мвыбсек - 2 канала) |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 16 пФ±10 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X |
|  | Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик, 1 МОм, 10:1) |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
| Параметры горизонтальной системы | Глубина записи | 8 К (4 К -каждый канал) |
|  | Диапазон частоты выборки | 0.25 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 0.25 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) |
|  | Интерполяция | (sin x)/x |
|  | Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 |
|  | Погрешность временной базы | ±100 ppm |
|  | Режим | Y-T, X-Y |
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ±6 делений |
|  | Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон |
|  | Низкочастотный предел | ≥10 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB) |
|  | Время нарастания | ≤8.0 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф. усиления | ±3% |
| Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT, ΔV&ΔT между курсорами |
|  | Автоматические | Размах, Максимальное, Минимальное, Амплитуда, Среднее, Частота, Период |
| Система запуска | Источник запуска | CH1, CH2 |
|  | Связь | DC, AC |
|  | Тип запуска | Запуск по фронту (нарастающий, спадающий) |
|  | Режим запуска | Авто, обычный, однократный |
|  | Диапазон уровня запуска | ±4 деления от центра экрана |
|  | Погрешность уровня запуска | ±0,3 деления |
| МУЛЬТИМЕТР |
| Максимальная разрядность | 20000 отсчетов |
| Измерение истинных среднеквадратических значений | TrueRMS |
| Измеряемые параметры | Напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи |
| Входной импеданс | 10 МОм |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Диапазон измерения (полные характеристики приведены ниже) | Напряжение постоянного тока | 1000 В |
|  | Напряжение переменного тока | 750 В |
|  | Постоянный ток | 10 А |
|  | Переменный ток | 10 А |
|  | Сопротивление | 100 МОм |
|  | Емкость | 2 мФ |
|  | Тестирование диодов | 0 ~ 2 В |
| Входы мультиметра и осциллографа | независимые |
| Дополнительные режимы | режим удержания показаний режим относительных измерений |
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ( только ADS-2045 и ADS-2047) |
| Количество каналов | 1 |
| Основные формы сигнала | Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная |
| Специальные формы сигналов | 8 типов: Sinc, Bessely, Besselj, StairUp, StairUpDown, StairDown, AttAlt, AmplAlt |
| Диапазон частот | Синусоидальная форма | 0,1 Гц ~ 25 МГц |
|  | Прямоугольная форма | 0,1 Гц ~ 10 МГц |
|  | Пилообразная форма | 0,1 Гц ~ 1 МГц |
|  | Импульсная форма | 0,1 Гц ~ 5 МГц |
|  | Специальная форма | 0,1 Гц ~ 5 МГц |
| Амплитуда выходного сигнала | 20 мВп-п ~ 5 Вп-п (HighZ) 10 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (50 Ом) |
| Частота дискретизации | 125 Мвыб/с |
| Макс. память формы сигнала | 8 К точек |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Выходной импеданс | 50 Ом, HighZ |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Дисплей | Тип дисплея | диагональ 3,5” , ЖК, TFT матрица |
|  | Разрешение дисплея | 320 (по горизонтали) × 240 (по вертикали) точек |
|  | Количество цветов | 65536 цветов |
| Выход для калибровки пробников | Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 3,3 В |
|  | Выходной сигнал | Меандр 1 кГц |
| Интерфейс | Тип | USB тип С |
|  | Функционал | связь с ПК, зарядка |
| Питание | Li-ion аккумулятор | 2 х 2200 мАч , тип 18650 |
|  | Время работы (типичное) | 6 часов |
|  | Мощность | <5 Вт |
| Габаритные размеры | 198 х 96 х 38 мм |
| Вес | около 0,6 кг |

## Технические характеристики мультиметра

|  | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5%+5 е.м.р.) |
|  | 2.0000 В | 0.1 мВ | ±(0.3%+5 е.м.р.) |
|  | 20.000 В | 1 мВ |  |
|  | 200.00 В | 10 мВ |  |
|  | 1000.0 В | 0.1 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) |
| Переменное напряжение TrueRMS (40…1000 Гц) | 200.00 мВ | 0.01 мВ |  |
|  | 2.0000 В | 0.1 мВ |  |
|  | 20.000 В | 1 мВ |  |
|  | 200.00 В | 10 мВ |  |
|  | 750.0 В | 0.1 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 200 мА | 10 мкА | ±(0.8%+2 е.м.р.) |
|  | 10 А | 1 мА | ±(2.5%+2 е.м.р.) |
| Переменный ток TrueRMS (40…1000 Гц) | 200 мА | 10 мкА | ±(1.0%+5 е.м.р.) |
|  | 10 А | 1 мА | ±(2.8%+5 е.м.р.) |
| Сопротивление | 200.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.8%+3 е.м.р.) |
|  | 2.0000 кОм | 0.1 Ом |  |
|  | 20.000 кОм | 1 Ом |  |
|  | 200.00 кОм | 10 Ом |  |
|  | 2.0000 МОм | 100 Ом |  |
|  | 20.000 МОм | 1 кОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) |
|  | 100.00 MОм | 10 кОм | ±(3.0%+3 е.м.р.) |
| Емкость | 20.000 нФ | 1 пФ | ±(3.0%+10 е.м.р.) |
|  | 200.00 нФ | 10 пФ |  |
|  | 2.0000 мкФ | 100 пФ |  |
|  | 20.000 мкФ | 1 нФ |  |
|  | 200.00 мкФ | 10 нФ |  |
|  | 2.0000 мкФ | 100 нФ |  |
| Тест диодов | 0 - 2 В |
| Прозвонка | Звуковой сигнал <50 Ом |