| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов измерения – I канал – II канал | 2 измерение относительной влажности и температуры измерение температуры |
| Дискретность отсчёта: – I канал – II канал | относ.влажности – 0,1%; температуры – 0,1°С температуры: от –200… до –100°С – 1°С; от –99,9…до +800°С – 0,1°С |
| Постоянная времени измерения по I–ому каналу: – относительной влажности – температуры | не более 2 мин не более 5 мин |
| Время обновления показаний на индикаторе: – I канал – II канал | 10 сек 1 сек |
| Питание | четыре элемента типа ААА напряжением 1,5В |
| Средняя наработка на отказ | не менее 20000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Время непрерывной работы до смены элементов питания | до 200 ч |

| Обозначение прибора по точности измерения | Диапазон измеряемой величины / пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- |
|  | I–ый канал | II–ой канал |
|  | Отн. влажность, % | Температура, °С | Температура, °С |
| IT–8–RHT–1 | 0 …80,0 / ±2,5 80,0 …98,0 / ±3,5 | –10,0 …+85,0 / ±0,4 –40,0 …–10,0 / ±0,8 +85,0 …+125,0 / ±0,8 | –200 …+800 / ±(0,2+0,001Т*) |
| IT–8–RHT–2 | 0 …80,0 / ±3,5 80,0 …98,0 / ±4,5 |  |  |

Т* – температура контролируемой среды, °С.
При использовании преобразователя температуры и влажности без удлинительного кабеля диапазон измеряемой температуры по I–ому каналу не может быть больше диапазона температуры эксплуатации прибора. 


Примечания: 

1. Диапазон измерения температуры термометра - гигрометра цифрового по II–ому каналу с термопреобразователем равен области пересечения диапазонов измерения термометра - гигрометра и термопреобразователя, а суммарная абсолютная погрешность равна сумме абсолютных погрешностей термометра - гигрометра и термопреобразователя.
2. С целью уменьшения суммарной погрешности термометра - гигрометра и термопреобразователя в приборе имеется возможность юстировки введением поправочных коэффициентов.
3. Дополнительная погрешность II–ого канала термометра - гигрометра, вызванная изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне от номинального значения плюс 20°С – не более: ±(0,1+0,0006Т)°С на каждые 10°С изменения температуры окружающей среды.

→ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Термопреобразователи сопротивления (датчики температуры)

для термометра – гигрометра IT-8-RHT

| Наименование | ТСПr–К1И–Pt1000–B.2/–50…+180°С/ – D х I х L | ТСПr–К2–Pt1000–А(B).2/–50…+180°С – D х I х L | ТСПr–К5–Pt1000–B.2/–50…180°С/ – D х I х L |
| --- | --- | --- | --- |
| Чертеж |  |  |  |
| Диапазон измеряемой температуры | - 50…+ 180°С | - 50…+ 180°С | - 50…+ 180°С |
| Диаметр монтажной части, d, мм | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Длина монтажной части, l, мм | 100,0 | 200,0 | 30,0 | 60,0 |
| Длина присоединительного кабеля, L м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Размер контактной площадки | - | - | 4,0х4,0 мм2; 5,0х5,0 мм2 |
| Класс допуска | В | А или В | В |
| Минимальная длина погружения, ℓ1, мм | 50,0 | 15,0 | - |

Примечание:
Класс допуска А – [±(0,15+0,002 х I t I];
класс допуска В – [±(0,30+0,005 х I t I], 
где t – измеряемая температура, °С.