| Количество выходных каналов | 1 или 2 |
| --- | --- |
| Максимальное значение выходной частоты | 25 МГц или 50 МГц |
| Макс. дискретизация сигналов произвольной формы | 625 Мвыб/с |
| Формы сигналов |
| Виды выходных сигналов | Непрерывный, модулированный, сканирование/sweep, пакетный, последовательности |
| Стандартные | Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум, гармоники |
| Встроенные произвольные | 148 типов, в том числе экспоненциальный рост/спад, ЭКГ, Гауссовский, Лоренца… |
| Частотные характеристики |
| Синусоидальный сигнал | от 1 мкГц до 25 МГц |
| Прямоугольный сигнал | от 1 мкГц до 20 МГц |
| Пилообразный сигнал | от 1 мкГц до 1 МГц |
| Импульсный сигнал | от 1 мкГц до 10 МГц |
| Гармоники | от 1 мГц до 10 МГц |
| Последовательности | от 1 мкВыб/с до 312,5 Мвыб/с |
| Шум (0 дБм, по уровню -3 дБ) | >250 МГц |
| Произвольная форма | от 1 мкГц до 10 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц или 12 бит |
| Точность (при 0°C ~ 40°C) | ±1 ppm от установленного значения (кроме сигналов произвольной формы и последовательности) ±1 ppm от установленного значения + 1 мкГц (сигналы произвольной формы и последовательности) |
| Синусоидальный сигнал |
| Гармонические искажения (тип, 0 дБм) | 10 Гц ~ <10 МГц: < -60 дБн ≥10 МГц: < -50 дБн |
| Общие гармонические искажения (тип, 1 В ПИК-ПИК) | < 0,1% (10 Гц ~ 20 кГц) |
| Негармонические искажения (тип, 1 В ПИК-ПИК) | 10 Гц ~ <10 МГц: < -65 дБн ≥10 МГц: < -60 дБн |
| Фазовый шум (тип, 1 В ПИК@10 кГц) | 20 МГц: < -110 дБн/Гц |
| Остаточный тактовый шум (тип, 0 дБм) | - 60 дБм |
| Перекрёстные помехи между каналами (тип, 1 В ПИК-ПИК, смещение 0 В) | < - 75 дБн |
| Неравномерность амплитуд (тип, относительно Sin 1 кГц, 1 В ПИК-ПИК) | < 10 МГц: ± 0,1 дБ ≥10 МГц ~ < 50 МГц: ± 0,2 дБ |
| Фаза | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| Прямоугольный сигнал |
| Время нарастания / спада, тип, при ≤ 2 В ПИК-ПИК, 50 Ом: | ≤ 3 нс |
| Выброс, тип, при 0 дБм и f > 1 кГц: | < 5 % |
| Джиттер (СКЗ), тип, при 0 дБм и f> 1 кГц | 200 пс |
| Фаза | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| Пилообразный сигнал |
| Нелинейность, тип (1 кГц, 1 В ПИК, симметрия 100%, в диапазоне амплитуд 10-90% | < 0,1% от пик. мощности |
| Симметрия | от 0 до 100% |
| Фаза | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| Импульсный сигнал |
| Длительность импульса | от 9 нс ~ период импульса – 9 нс (ограничена текущей частотой установки) |
| Разрешение | 100 пс или 5 бит |
| Коэффициент заполнения | 0,01% ~ 99,99% |
| Время нарастания/спада | 3 нс~0,625*период импульса |
| Время задержки в непрерывном режиме | 0 пс ~ период – [ширина импульса + 0,8*(время нарастания фронта + время спада фронта)] |
| Выброс, тип (0 дБм, f >1 кГц) | < 5 % |
| Джиттер, тип (СКЗ) 0 дБм, >1 кГц | 200 пс |
| Фаза | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| Шум |
| Тип | Белый шум |
| Произвольная форма |
| Время нарастания / спада, тип при ≤ 1 В ПИК-ПИК | ≤ 5 нс |
| Джиттер (СКЗ), тип 0 дБм, f >1 кГц | 200 пс |
| Фаза | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| Гармоники |
| Порядок гармоник | ≤ 20 |
| Тип гармоник | последовательные гармоники, смешанные гармоники |
| Амплитуда гармоник | настраивается для каждой гармоники индивидуально |
| Фаза гармоник | настраивается для каждой гармоники индивидуально |
| Выходные параметры |
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВ ПИК-ПИК ~ 10 В ПИК-ПИК |
| Амплитуда (высокий импеданс) | 2 мВ ПИК-ПИК ~ 20 В ПИК-ПИК |
| Точность установки амплитуды | ±(1% от значения настройки +2 мВ ПИК-ПИК) (50 Ом) ±(1% от настройки +5 мВ ПИК-ПИК) (высокий импеданс) |
| Разрешение по амплитуде | 0,1 мВ ПИК-ПИК, 0,1 мВ СКЗ, 1 мВ, 0,1 дБм или 4 цифры, в зависимости от того, что меньше |
| Единицы установки амплитуды | Vpp，Vrms，dBm，V |
| Диапазон смещения | ±5 В ПИК-ПИК(AC+DC)（50 Ом） ±10 В ПИК-ПИК(AC+DC)（высокий импеданс) |
| Точность смещения | ± (1% от заданного значения + 2 мВ DC + 0,5% от амплитуды (В ПИК-ПИК) (50 Ом) ± (1% от заданного значения + 5 мВ DC + 1% от амплитуды (В ПИК-ПИК) (высокий импеданс) |
| Разрешение смещения | 1 мВ или 4 бит |
| Выходное сопротивление | 50 Ом ± 1% |
| Защита | от перегрузки |
| Модуляция |
| Типы поддерживаемой модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM |
| AM | несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
|  | источник модуляции | внутренний, внешний |
|  | форма сигнала внутренней модуляции | синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, нарастающая/спадающая пилообразная волна, произвольная волна |
|  | глубина модуляции | 0%~120% |
|  | модулирующие частоты внутренней модуляции | 1 мГц~1 МГц |
| ЧМ | несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
|  | источник модуляции | внутренний, внешний |
|  | форма сигнала внутренней модуляции | синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, нарастающая/спадающая пилообразная волна, произвольная волна |
|  | модулирующие частоты внутренней модуляции | 1 мГц~1 МГц |
| ФМ | несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
|  | источник модуляции | внутренний, внешний |
|  | форма сигнала внутренней модуляции | синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, нарастающая/спадающая пилообразная волна, произвольная волна |
|  | модулирующие частоты внутренней модуляции | 1 мГц~1 МГц |
|  | Фаза | 0 º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| ASK, FSK, PSK | несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
|  | источник модуляции | внутренний, внешний |
|  | модулирующие частоты внутренней модуляции | 1 мГц~1 МГц |
|  | количество позиций | 2 |
| ШИМ | несущая | импульсный сигнал |
|  | источник модуляции | внутренний, внешний |
|  | форма сигнала внутренней модуляции | синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, нарастающая/спадающая пилообразная волна, произвольная волна |
|  | модулирующие частоты внутренней модуляции | 1 мГц~1 МГц |
|  | ширина заполнения | 0%~49,99% периода импульса |
| SUM (добавление к выходному сигналу дополнительного сигнала) | несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
|  | источник суммирования (для добавления) | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, шум, произвольная волна, форма волны канала |
|  | диапазон суммирования | 0%~100% от заданного значения размаха сигнала (В ПИК-ПИК) |
| Пакетные последовательности |
| несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, шум, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
| количество пакетов | 1 ~ 1 000 000 или без ограничений |
| период пакета | 4 мкс ~ 8000 с |
| фаза пакета | - 360º ~ + 360º, разрешение 0,01º |
| задержка | 0 ~ 20 с |
| источник | внешний триггер |
| синхронизация | внутренний триггер, внешний нарастающий фронт, внешний спадающий фронт, задаваемый пользователем триггер |
| Характеристики развёртки |
| тип | линейная, логарифмическая, ступенчатая |
| несущая | синусоидальная волна, прямоугольная волна, пилообразная волна, произвольная волна (кроме постоянного тока) |
| время сканирования | 1 мс ~ 250 000 с |
| частота запуска/остановки | соответствует верхнему и нижнему пределам несущих частот (согласно форме сигнала) |
| время удержания/возврата | 0 ~ 3600 с |
| направление | вверх, вниз |
| источник синхронизации | внутренняя, внешняя, нарастающий фронт, спадающий фронт, задаваемый пользователем |
| метка | задний фронт синхросигнала (программируется) |
| Характеристики дискретизации |
| частота дискретизации | 1 мквыб/с ~ 312,5 Мвыб/с |
| точность частоты дискретизации | 10-6 выб/с |
| разрешение частоты дискретизации | 1 мквыб/с или 12 бит |
| глубина записи сигнала | 32 точки/канал ~ 2 Мточек/канал (8 Мточек/канал – опционально) |
| количество сигналов | 64 |
| количество циклов | 0 ~ 256 |
| негармонические искажения (1,25 Гвыб/с, 1 В ПИК-ПИК) | < - 60 дБн |
| режим фильтрации | нормальный, пошаговый, интерполяция |
| Частотомер |  |
| измеряемый параметр | Частота, период, длительность положительного/ отрицательного импульса, коэффициент заполнения |
| входной импеданс | 50 Ом ± 2%, 1 МОм ± 5% |
| точность подсчёта в диапазонах частот | 0~250 МГц: 7 разрядов 250 MГц~500 МГц: 6 рязрядов |
| уровень срабатывания триггера | 0 В |
| развязка по входу | 50 Ом: DC 1 MОм: AC/DC |
| входная амплитуда | 50 Ом | 100 мВ ПИК-ПИК ~ 2 В ПИК-ПИК |
|  | 1 MОм | 500 мВ ПИК-ПИК ~ 5 В ПИК-ПИК (В AC+DC) |
| критический уровень вх. сигнала (уровень разрушения входа) | 50 Ом: 4 В ПИК-ПИК 1 MОм: 5 В ПИК-ПИК |
| диапазоны измеряемых частот | 50 Ом | DC ~ 250 МГц |
|  |  | 250 МГц ~ 500 МГц |
|  | 1 MОм | DC ~ 250 МГц |
| эффективная частота сигнала | 50 Ом | DC ~ 500 МГц |
|  | 1 MОм | DC ~ 250 МГц (DC развязка) |
| подавление высоких частот | 60 кГц (только для нагрузки 1 МОм) |
| разъём | BNC, задняя панель |
| Параметры дополнительных входов/выходов |
| вход внешней модуляции | диапазон входных сигналов | ASK, FSK, PSK: 3,3 В логический уровень AM, FM, PM, PWM: ± 5 В полный диапазон |
|  | диапазон входных частот | DC~100 кГц（1 Мвыб/с） |
|  | входное сопротивление | 10 кОм ± 10% |
| вход внешней синхронизации/стробируемый пакетный вход | уровень | TTL совместимый |
|  | импеданс | 10 кОм ± 10% |
|  | рабочий фронт | передний/задний (опционально) |
|  | минимальная ширина импульса | 100 нс |
|  | диапазон задержки триггера | 0 ~ 20 с |
|  | разрешение задержки триггера | 100 пс или 5 цифр |
|  | джиттер (СКЗ) от входа триггера до выхода сигнала, пакетный режим | 1,5 нс |
| выход синхронизации | уровень | TTL-совместимый |
|  | выходное сопротивление | 50 Ом ± 5% |
|  | джиттер тип (СКЗ, непрерывный сигнал) | 1,5 нс |
| вход опорной частоты | импеданс | 1 кОм |
|  | развязка | AC |
|  | уровень входных сигналов | 100 мВ ПИК-ПИК ~ 5 В ПИК-ПИК |
|  | допустимый разброс входного сигнала (более-блокировка) | 10 МГц ± 100 Гц |
| выход опорной частоты | импеданс | 50 Ом |
|  | развязка | AC |
|  | уровень входных сигналов, тип | 1,2 В ПИК-ПИК |
| Общие характеристики |
| тип дисплея | 7” сенсорный экран цветного изображения 1024 х 600 |
| выход на рабочий режим | не менее 20 минут |
| электропитание | USB PD 15 В, 3А |
| потребляемая мощность | не более 45 Вт |
| рабочий диапазон температур | от 0°C до +40°C |
| габариты | 266 х 165 х 80 мм |
| вес | 1,78 кг (в упаковке 2,78 кг) |
| Интерфейсы связи |
| LAN | 1 шт., задняя панель, интерфейс 10/100 BASE-T, поддержка LXI-C |
| Web Control | IP-адрес |
| USB Host | 1 шт., передняя панель |
| USB Device | 1 шт., задняя панель, поддержка протокола TMC |