Многофункциональный тестер  Fluke 1664 FC  технические характеристики

| Измерение напряжения переменного тока Диапазон 500 В Разрешение 0,1 В Погрешность при 45–66 Гц 0,8 % + 3 Входной импеданс 360 кОм Защита от перегрузки 660 В среднеквадратичное Проверка целостности цепи (RLO) Диапазон (автоматический выбор) 20 Ом / 200 Ом / 2000 Ом Разрешение 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом Напряжение разомкнутой цепи > 4 B Измерение сопротивления изоляции (RISO) Испытательные напряжения 50–100–250–500–1000 В Погрешность испытательного напряжения (при номинальной силе испытательного тока) +10 %, –0 % Испытательное напряжение 50 В 100 В 250 В 500 В 1000 В Диапазон сопротивления изоляции 20 MОм / 50 MОм 20 MОм / 100 MОм 20 MОм / 200 MОм 20 MОм / 200 MОм / 500 MОм 20 MОм / 200 MОм / 1000 MОм Разрешение 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм / 1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм / 1 MОм Испытательный ток 1 мА при 50 кОм 1 мА при 100 кОм 1 мА при 250 кОм 1 мА при 500 кОм 1 мА при 1 МОм Импеданс контура и шлейфа (ZI) Диапазон 10 Ом / 0,001 Ом / Режим больших токов МОм Разрешение 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом Ожидаемый ток короткого замыкания на землю, проверка PSC Диапазон 1000 А / 10 кА (50 кА) Разрешение 1 А / 0,1 кА Вычисление Ожидаемый ток замыкания на землю (PEFC) или ожидаемый ток короткого замыкания (PSC) определяется делением измеренного сетевого напряжения на измеренное сопротивление контура (L-PE) или сопротивления шлейфа (L-N) соответственно. Проверка УЗО, проверяемые типы УЗО Тип УЗО AC¹ G²,S³ Модель 1664 A, AC, B = «5», S Примечания ¹Отклик на переменный ток ²Общего типа, без задержки ³Задержка времени = «4»Отклик на импульсный сигнал = «5»Отклик на сглаженный сигнал постоянного тока Проверка скорости срабатывания (ΔT) Настройки тока¹ 10–30–100–300–500–1000 мА – ВАр 10–30–100 мА Множитель x½, x1 x5 Диапазон измерений УЗО типа G 310 мс 50 мс УЗО типа S 510 мс 160 мс Примечания ¹1000 мА только для типа AC 700 мА максимум для типа A в режиме ВАр режим ВАр недоступен для типа B. Измерение тока срабатывания УЗО/FI/Проверка линейным сигналом(IΔN) Диапазон значений тока 30–110 % номинального тока УЗО¹ Величина ступени 10 % от IΔN² Длительность ступени Тип G 300 мс/ступень Тип S 500 мс/ступень Погрешность измерений ±5 % Номинальные диапазоны тока срабатывания (ГОСТ Р 51326.1-99 / EN 61008-1) 50–100 % для типа AC 35–140 % для типа A (>10 мА) 35–200 % для типа A (≤10 мА) 50–200 % для типа B ²5 % для типа B Примечания ¹30–150 % для типа A IΔN >10 мА 30–210 % для типа A IΔN = 10 мА 20–210 % для типа B Проверка сопротивления заземления (RE) Диапазон 200 Ом / 2000 Ом Разрешение 0,1 Ом / 1 Ом Частота 128 Гц Выходное напряжение 25 В Индикация чередования фаз Пиктограмма Индикатор чередования фаз активен. Общие технические характеристики Размер (Д x Ш x В) 10 x 25 x 12,5 см Масса (с батареями) 1,3 кг Размер и количество батарей Тип АА, 6 шт. Степень защиты IP40 Безопасность Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 / EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000 и CAN/CSA c22.2 No. 1010, изд. 2 Перенапряжение CAT III / 500В; CAT IV 300В Диапазоны и погрешность измерений от EN61557-1 до EN61557-7, изд. 2, и EN61557-10, изд. 2 |  |
| --- | --- |

Информация для заказа

| Модель Название Описание FLK-1664FC В комплект поставки многофункционального тестера электроустановок Fluke 1664 FC входят: Батареи AA (IEC LR6) (6 шт.) Твердый футляр для переноски C1600 Адаптер для компенсации сопротивления измерительных проводов Сверхпрочный шнур питания Комплект стандартных измерительных проводов STD Твердый футляр для переноски C1600 Ремешок для переноски и крепления на поясе с подкладкой Краткое справочное руководство Датчик с дистанционным управлением TP165X и кабелем Руководство пользователя на CD-ROM Test Probes TP165X TP165X Remote Control Probe ES165X Вспомог тельные электроды заземления и тестовые выводы (Fluke 1653) TLK290 Комплект универсальных щупов для гнезд TLK290 |  |
| --- | --- |