| Механические характеристики Измерения механических характеристик можно выполнять на электродвигателях прямого пуска с 3-проводным подключением. Диапазон Разрешение Погрешность Предел по умолчанию Измеряемый параметр электродвигателя Механическая мощность электродвигателя от 0,7 кВт до 746 кВт от 1 л.с. до 1000 л.с. 0,1 кВт 0,1 л.с. ±3% ="1" ±3%="1" 100 % = номинальная мощность 100 % = номинальная мощность Крутящий момент от 0 до 10 000 Нм от 0 до 10 000 фунто-футов 0,1 Нм 0,1 фунто-фута ±5% ="1" ±5%="1" 100 % = номинальный крутящий момент 100 % = номинальный крутящий момент Частота вращения От 0 до 3600 об/мин 1 об/мин ±3%="1" 100% = номинальная частота вращения КПД от 0 до 100% 0,10% ±3%="1" Нет данных Дисбаланс (NEMA) от 0 до 100% 0,10% ±0,15% 5 % Коэффициент гармоник напряжения (NEMA) от 0 до 0,20 0,1 ±1,5% 0,15 Коэффициент снижения мощности из-за дисбаланса от 0,7 до 1,0 0,1 отображается Нет данных Коэффициент снижения мощности из-за гармоник от 0,7 до 1,0 0,1 отображается Нет данных Суммарный коэффициент снижения мощности NEMA от 0,5 до 1,0 0,1 отображается Нет данных Примечания: Поддерживает типы электродвигателей NEMA A, B, C, D и E, а также типы IEC H и N. Номинальный крутящий момент рассчитывается на основе значений номинальной мощности и номинальной скорости. Частота обновления значений параметров электродвигателя — 1 раз в секунду. Продолжительность наблюдения тенденции по умолчанию составляет 1 неделю. ="1"Если в качестве типа электродвигателя выбран "Другой", следует добавить к значению погрешности ошибку 5 % Характеристика является истинной для мощности электродвигателя > 30 % от номинальной мощности Характеристика является истинной при стабильной рабочей температуре. Запустите электродвигатель при полной нагрузке на 1 час как минимум (2-3 часа, если мощность двигателя составляет 50 л.с. и выше), чтобы получить стабильную температуру Электрические характеристики Модель Диапазон измерений Разрешение Погрешность Вольт Среднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) 435-II 1–1000 В — между фазой и нейтралью 0,01 В ±0,1% от номинального напряжения**** Пиковое напряжение – 1–1400 В пикового напряжения 1 В 5% от номинального напряжения Коэффициент амплитуды напряжения (CF) – 1,0 > 2,8 0,01 ±5% В(ср.кв.знач.)½ 435-II 0,1 В ±0,2% от номинального напряжения Vfund (основное напряжение) 435-II 0,1 В ±0,1% от номинального напряжения Амперы (погрешность за исключением погрешности клещей) Амперы (переменный+постоянный ток) i430-Flex 1x 5–6 000 A 1 А 0,5% ±5 отсчетов i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 А 0,5% ±5 отсчетов 1 мВ/А 1x 5–2000 A 1А 0,5% ±5 отсчетов 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 А 0,5% ±5 отсчетов А (пиковый ток) i430-Flex 8400 A (пиковый ток) 1 А (ср.кв.знач.) ±5% 1 мВ/А 5500 A (пиковый ток) 1 А (ср.кв.знач.) ±5% Коэффициент амплитуды тока (CF) – 1–10 0,01 ±5% А(ср.кв.знач.)½ i430-Flex 1x от 5 A до 6000 A 1 А ±1% ±10 отсчетов i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 А ±1% ±10 отсчетов 1 мВ/А 1x от 5 A до 2000 A 1А ±1% ±10 отсчетов 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 А ±1% ±10 отсчетов Afund (ток основной частоты) i430-Flex 1x 5–6 000 A 1 А 0,5% ±5 отсчетов i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 А 0,5% ±5 отсчетов 1 мВ/А 1x 5–2000 A 1А 0,5% ±5 отсчетов 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 А 0,5% ±5 отсчетов Герц Гц Fluke 435 при 50 Гц номинально 42,500–57,500 Гц 0,001 Гц ±0,01 Гц Fluke 435 при 60 Гц номинально от 51,000 Гц до 69,000 Гц 0,001 Гц ±0,01 Гц Питание Ватты (В-А, вар) i430-Flex макс. 6 000 МВт 0,1 Вт–1 МВт ±1% ±10 отсчетов 1 мВ/А макс. 2000 МВт 0,1 Вт–1 МВт ±1% ±10 отсчетов Коэффициент мощности (Cos j/DPF) – 0–1 0,001 ± 0,1% при номинальных условиях нагрузки Энергия кВт-ч (кВА-ч, квар-ч) i430-Flex 10x Зависит от номинала клещей и напряжения ±1% ±10 отсчетов Потери энергии i430-Flex 10x Зависит от номинала клещей и напряжения ±1% ± 10 отсчетов, за исключением погрешности сопротивления линии Гармоники Порядок гармоники (n) – Постоянный ток, группировка с 1 по 50: Группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 Порядок промежуточной гармоники (n) – ОТКЛ, группировка с 1 по 50: Подгруппы гармоник и интергармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 Вольты %f 0,0–100% 0,1% ±0,1% ± n x 0,1% %r 0,0–100% 0,1% ±0,1% ± n x 0,4% Абсолютное значение 0,0–1000 В 0,1 В ±5% * THD (Коэффициент нелинейных искажений) 0,0–100% 0,1% ±2,5% Амперы %f 0,0–100% 0,1% ±0,1% ± n x 0,1% %r 0,0–100% 0,1% ±0,1% ± n x 0,4% Абсолютное значение 0,0–600 A 0,1 А 5% ±5 отсчетов THD (Коэффициент нелинейных искажений) 0,0–100% 0,1% ±2,5% Ватты %f или %r 0,0–100% 0,1% ±n x 2% Абсолютное значение Зависит от номинала клещей и напряжения – ±5% ±n x 2 % ±10 отсчетов THD (Коэффициент нелинейных искажений) 0,0–100% 0,1% ±5% Сдвиг фаз – От -360° до +0° 1° ±n x 1° Фликкер-шум Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst – 0,00–20,00 0,01 ±5% Дисбаланс Вольты % 0,0-20,0 % 0,1% ±0,1% Амперы % 0,0-20,0 % 0,1% ±1% Управляющие сигналы сети Пороговые уровни – Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала – – Частота сигнала – от 60 Hz до 3000 Hz 0,1 Гц – Относительное напряжение (%) – от 0 до 100% 0,10% ±0,4% Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) – от 0,0 В до 1000 В 0,1 В ±5% от номинального напряжения Общие характеристики Корпус Прочный удароустойчивый корпус со встроенным защитным футляром IP51 брызго- и пылеустойчив согласно стандарту IEC60529 при использовании на наклонной подставке Защита от ударов и вибрации Удар 30 g, вибрация: синусоида 3 g, случайно 0,03 g 2 /Гц в соответствии с MIL-PRF-28800F класса 2 Дисплей Яркость: 200 кд/м 2 обычно с использованием сетевого адаптера, 90 кд/м 2 обычно с использованием батарейного источника питания Размер: 127 мм x 88 мм (153 мм/6,0 дюймов по диагонали) Разрешение ЖК-дисплея: 320 × 240 пикселей Регулировка контрастности и яркости: регулируется пользователем, с компенсацией температуры Память Карта SD 8 ГБ (совместима со стандартом SDHC, отформатирована в системе FAT32), до 32 ГБ дополнительно. Защита экрана и несколько модулей памяти для хранения данных, в том числе записей (в зависимости от размера памяти). Часы реального времени Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий Условия эксплуатации Рабочая температура 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C, за исключением батареи Температура хранения -20 °C ~ +60 °C Влажность +10 °C ~ +30 °C: 95% относительной влажности без конденсации +30 °C ~ +40 °C: 75% относительной влажности без конденсации +40 °C ~ +50 °C: 45% относительной влажности без конденсации Максимальная высота над уровнем моря До 2000 м (6666 фт) для CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. До 3000 м (10 000 фт) для CAT III 600 В, CAT II 1000 В. Максимальная высота хранения 12 км (40 000 фт) Электромагнитная совместимость (EMC) EN 61326 (2005-12) для излучения и невосприимчивости Интерфейсы мини-USB-B, изолированный USB-порт для ПК, разъем для подключения карты SD за батареей инструмента Гарантия Три года (детали и сборка) на основной прибор, один год на дополнительные принадлежности * ± 5%, если ≥ 1 % от номинального напряжения; ± 0,05% от номинального напряжения, если < 1% от номинального напряжения ** Номинальная частота 50/60 Гц согласно IEC 61000-4-30 *** Измерения 400Гц не поддерживаются для фликкер-шума, сигналов сети и режима монитора. ****для номинального напряжения 50–500 В. |  |
| --- | --- |

|  | *В некоторых странах отдельные модели недоступны. Проверьте у местного представителя компании Fluke. |  |
| --- | --- | --- |