Сравниетельные и технические характеристики анализаторов ПКЭ для трех-фазных сетей серии  Fluke 1740 и информация для заказа приборов.

| Какой регистратор качества электроэнергии подходит именно вам? Характеристики Регистраторы качества электроэнергии 1742 Регистраторы качества электроэнергии 1746 Регистраторы качества электроэнергии 1748 Функции Напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности, частота • • • Энергия в прямом,обратном направлении • • • Пиковое значение энергопотребления • • • Суммарный коэффициент гармонических составляющих THD • • • Фликер • • • Гармоники напряжения и тока (до 50-й)1 • • Разбаланс1 • • События с резким перепадом напряжения1 • • Интергармоники (до 50-й)1 • • Таблицы событий с провалами, выбросами, перебоями в электроснабжении и переходными процессами1 • • Броски тока1 • • События с переходными процессами (низкочастотными)/отклонением формы сигнала2 • Запись Тенденция • • • Снимки сигналов2 • Профиль среднеквадратичных значений2 • Система связи Ethernet • • • USB (мини-B) • • • Загрузка с прибора на устройство по WiFi • • • Загрузка по WiFi через точку доступа (требуется регистрация) Опция Опция Опция Принадлежности в комплекте Гибкий токоизмерительный датчик нет /исполнение B нет /исполнение B нет /исполнение B Накопитель USB • • • Кабель USB • • • Кабель для измерения напряжения 3PHVL-1730 (3 фазы + нейтраль) • • • Комплект измерительных проводов, красный/черный, 0,18 м • • • Комплект измерительных проводов, красный/черный, 1,5 м • • • Зажимы типа «крокодил» 4 4 4 Мягкий чехол 173x/174x • • • Набор кабельных маркеров • • • Магнитные щупы MP1-3R/1B-Magnet Probe, 1 комплект (3 красных, 1 черный) Опция 1 1 Комплект держателей 174x Опция Опция • 1Входит в состав опции 1742-6/UPGRADE 2Входит в состав опции 1742-8/UPGRADE или 1746-8/UPGRADE арактеристики Точность Параметр Диапазон Максимальное разрешение Собственная точность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона) Напряжение 1000 В 0,1 В ±0,1 % от номинального напряжения1, 2 Ток: прямой ввод i17xx-flex 1500IP 24 дюйма 1500 А 150А 0,01 А (мин. 1,5 А)3 ±(1 % + 0,02 %) 1500 А 0,1 А i17xx-flex 3000IP 24 дюйма 3000 А 300 А 0,01 А (мин. 3,0 A)3 ±(1 % + 0,03 %) 3000 А 0,1 А i17xx-flex 6000IP 36 дюймов 6000 А 600 А 0,01 А (мин. 6,0 A)3 ±(1,5 % + 0,03 %) 6000А 0,1 А Клещи i40s-EL 4 A 1 мА ±(0,7 % + 0,02 %) 20 А 10 мА Частота от 42,5 до 69 Гц 0,01 В ± (0,1 %)2 Вспомогательный вход ±10 В постоянного тока 0,1 мВ ±(0,2 % + 0,02 %) Мин./макс. напряжение 1000 В 0,1 В ±0,2 % от номинального входного напряжения1 Ток мин./макс. Зависит от принадлежности Зависит от принадлежности ±(5 % + 0,2 %) THD напряжения 1000 % 0,10 % ±2,5 % THD тока 1000 % 0,10 % ±2,5 % Гармоники напряжения со 2-й по 50-ую 1000 В 0,1 В ≥1 В: ±5 % показаний < 1 В: ±0,05 В Гармоники тока со 2-й по 50-ую Зависит от принадлежности Зависит от принадлежности ≥3 % диапазона тока: ±5 % показаний <3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний Фликер P LT, PST от 0 до 20 0,01 5 % Точность датчиков тока Параметр Величина влияния iFlex1500IP-24 iFlex3000IP-24 iFlex6000IP-36 i40S-EL 150 A / 1500 A 300 A / 3000 A 600 A / 6000 A 4 A / 40 A Активная мощность P PF ≥ 0,99 1,2 % + 0,005 % 1,2 % + 0,0075 % 1,7 % + 0,0075 % 1,2 % + 0,005 % Активная энергия Ea Полная мощность S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2 % + 0,005 % 1,2 % + 0,0075 % 1,7 % + 0,0075 % 1,2 % + 0,005 % Полная энергия Eap Реактивная мощность Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5 % от измеренной полной мощности Реактивная энергия Er Коэффициент мощности PF - ±0,025 Коэффициент сдвига мощности DPF/cosΦ Дополнительная неопределенность в % от диапазона В P-N>250 В 0,015 % 0,023 % 0,023 % 0,015 % 1 В диапазоне от 100 до 500 В; называемое Udin 2 от 0 °C до 45 °C: собственная точность x 2, до 0 °C и выше 45 °C: собственная точность x 3 3 Более подробная информация приводится в руководстве пользователя Стандартные условия: Окружающая среда: 23 °C ± 5 °C, прибор должен проработать не менее 30 минут, отсутствие внешних электрических/магнитных полей, относительная влажность <65 % Условия на входе: Cosφ/PF=1, синусоидальный сигнал f=50/60 Гц, источник питания 120 В/230 В ±10 %. Характеристики тока и напряжения: входное напряжение 1 фазы: 120 В/230 В или 3-ф, схема «звезда»/«треугольник»: 230 В/400 В Входной ток: I > 10 % от диапазона токов Первичный проводник с клещами или пояс Роговского в центральном положении Температурный коэффициент: добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C Электрические характеристики Питание Диапазон напряжения от 100 В до 500 В с использованием защищенного гнездового входа при питании от цепи измерения от 100 до 240 В при использовании адаптера MA-C8 и стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) Потребляемая мощность Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при подаче питания через адаптер MA-C8) КПД ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) Макс. потребление без нагрузки < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 Частота питающей сети 50/60 Гц ± 15 % Батарея Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем Время работы от аккумулятора 4 часа в стандартном режиме Время зарядки < 6 часов Сбор данных Разрешение 16-битная синхронная выборка Частота получения данных 10,24 кГц на 50/60 Гц, синхронизируется с частотой сети Частота входного сигнала 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) Типы цепей 1- Φ, 1- Φ IT, расщепленная фаза, 3- Φ дельта, 3- Φ Y, 3- Φ Y IT, 3- ΦY сбалансированная, 3- Φ схема Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3- Φ дельта с разомкнутым контактом, только ток (анализ нагрузок) Хранение данных Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) Объем памяти Обычно 20 сеансов регистрации продолжительностью 4 недели с 1-минутным интервалом и 500 событий Базовый интервал Измеряемые параметры Напряжение, ток, вспом., частота, THD В, THD А, мощность, коэффициент мощности, мощность основной гармоники, DPF, энергия Интервал усреднения По выбору пользователя: 1 сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин Мин./макс. значения времени усреднения Напряжение, ток: RMS за период обновляется через каждый полупериод (URMS1/2 согласно IEC61000-4-30 Aux, питание: 200 мс) Интервал потребления (режим измерителя энергии) Измеряемые параметры Энергия (Втч, варч, ВАч), коэффициент мощности, максимальная нагрузка, стоимость энергии Интервал По выбору пользователя: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл Измерение качества электроэнергии Измеряемый параметр Напряжение, частота, разбаланс, гармоники напряжения, THD В, ток, гармоники, THD А, искажение потребляемого тока (TDD),интергармоники напряжения, TID В, интергармоники тока, TID А, фликер, посторонние сигналы в питающей сети, отрицательное/положительное отклонение Интервал усреднения 10 мин для всех параметров 2 часа (длительный фликер PLT) 150/180 периодов (3 сек) для гармоник (требуется лицензия на ПО IEEE519/REPORT) Отдельные гармоники От 2-й до 50-й гармоники Группировка согласно IEC 61000-4-7 настраивается пользователем в зависимости от области применения: подгруппы (гармоники + интергармоники), группы или только бины гармоник Интергармоники От 1-й до 50-й интегармоники Суммарный коэффициент искажений Рассчитывается для 50 гармоник напряжения События Напряжение: провалы, выбросы, перебои в электроснабжении, ток: броски тока 1748: посторонние сигналы в питающей сети, переходные процессы (низкочастотные) Запись по заданным событиям Профиль RMS: RMS за период для напряжения и тока обновляется через каждый полупериод — до 11 сек (URMS1/2 согласно IEC 61000-4-30) Форма сигнала напряжения и тока — до 200 мс, 10/12 периодов Посторонние сигналы в питающей сети: запись RMS за 10/12 периодов на заданных частотах — до 120 с Броски тока Профиль RMS со значениями RMS за 1/2 периода от запуска до установившегося состояния Фликер В соответствии с IEC 61000-4-15 и IEEE 1453 Посторонние сигналы в питающей сети Две задаваемые пользователем частоты до 3 кГц Оценка качества электроэнергии Результаты измерений качества электроэнергии, сведенные в одну таблицу. По каждому параметры приводятся подробные данные EN 50160 Соответствие стандарту Программируемые ограничения по качеству электроэнергии Задаваемые пользователем ограничения для соответствия местным стандартам Соответствие стандартам Гармоники IEC 61000-4-7: Класс 1 IEEE 519 (кратковременные и мгновенные гармоники) Качество электроэнергии IEC 61000-4-30 Класс A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (устройства PQI-A-PI) Питание IEEE 1459 Соответствие качества электроэнергии EN 50160 Безопасность Общие: IEC 61010-1: степень загрязнения 2 Измерения: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В Источник питания: категория перенапряжения IV, степень загрязнения 2 Литий-ионная батарея: IEC 62133 Интерфейсы USB-A Передача файлов через USB-накопитель, обновление прошивки, макс. ток питания: 120 мА WiFi Передача файлов и дистанционное управление посредством прямого подключения или инфраструктуры WiFi Bluetooth Получение вспомогательных результатов измерений из модулей серии Fluke Connect® 3000 (требуется переходник USB на BLE или WiFi/BLE, а также проверка возможности использования) USB-mini Загрузка данных с прибора на ПК Входы напряжения Число входов 4 (3 фазы и нейтраль) Максимальное входное напряжение 1000 Вrms, CF 1,7 Полное входное сопротивление 10 МОм Полоса пропускания от 42,5 Гц до 3,5 кГц Масштабирование 1:1 и переменное Категория измерения 1000 В CAT III/600 В CAT IV Входы тока Число входов 4 (3 фазы и нейтраль), автоматический выбор режима для подключенного датчика Входное напряжение Вход на зажиме: 500 мВ (среднекв. знач.)/50 мВ (среднекв. знач.); CF 2,8 Вход пояса Роговского: 150 мВ (среднекв. знач.)/15 мВ (среднекв. знач.) при 50 Гц, 180 мВ (среднекв. знач.)/18 мВ (среднекв. знач.) при 60 Гц; CF 4; все при номинальном диапазоне щупа Диапазон От 1 А до 150 А/от 10 А до 1500 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex1500 IP 24 От 3 А до 300 А/от 30 А до 3000 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex3000 IP 24 От 6 А до 600 А/от 60 А до 6000 А с тонким гибким датчиком тока i17XX-flex6000 IP 36 От 40 мА до 4 А/от 0,4 А до 40 А с клещами 40 А i40s-EL Полоса пропускания 42,5 Гц – 3,5 кГц Масштабирование 1:1 и переменное Дополнительные входы Число входов 2 (аналоговый с дополнительным адаптером или до 2 BLE-устройств одновременно) Диапазон входного сигнала от 0 до ±10 В пост. тока или от 0 до ±1000 В пост. тока (с дополнительно поставляемым адаптером), 1 показание/с Коэффициент масштабирования Формат: mx + b (усиление и смещение), задается пользователем Отображаемые единицы Настраиваемые пользователем (7 символов, например, °C, ф./кв. д. или м/с) Беспроводное соединение Bluetooth (проверить возможность использования) Число входов 2 Поддерживаемые модули Fluke Connect® серии 3000 Сбор данных 1 показание/с Характеристики условий эксплуатации Рабочая температура от -25 до +50 °C (от -13 до +122 °F)1 Температура хранения Без батареи: от -25 до +60 °C (от -13 до 140 °F), с батареей: от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) Рабочий диапазон влажности IEC 60721-3-3: 3K6: от -25 до +30 °C (от -13 до +86 °F): ≤100 % до 40 °C (104 °F): 55 % до 50 °C (122 °F): 35 % Высота над уровнем моря при эксплуатации До 2000 м (до 4000 м со снижением рейтинга до 1000 В CAT II / 600 В CAT III / 300 В CAT IV) Высота над уровнем моря при хранении 12 000 м Корпус IEC 60529: IP50 IEC 60529: IP65 с разъемом с классом защиты IP65 для питания и измерения напряжения Вибрация IEC 60721-3-3 / 3M2 Электромагнитная совместимость (ЭМС) EN 61326-1: Промышленный CISPR 11: группа 1, класс A IEC 61000-6-5 «Помехоустойчивость для обстановок электростанций и подстанций» Корея (KCC): оборудование класса А (промышленное передающее оборудование и оборудование для связи) США (FCC): 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103 Общие характеристики Гарантийный срок Два года (не распространяется на батарею) Принадлежности: один год Цикл калибровки: два года Габариты 23,0 x 18,0 x 5,4 см (9,1 x 7,1 x 2,1 дюйма) Масса Прибор: 1,1 кг (2,2 фунта) Защита от несанкционированного вскрытия Пристяжные тросы с замком (макс. Φ 6 мм) 1Перед включением прибора дайте ему прогреться до -10 °C (+14 °F) i17XX-FLEX1.5KIP Характеристики гибких токоизмерительных датчиков Диапазон измерения от 1 до 150 А переменного тока / от 10 до 1500 А переменного тока Длина кабеля датчика 610 мм (24 дюйма) Диаметр кабеля датчика 7,5 мм (0,3 дюйма) Масса 170 г (0,38 фунта) Минимальный радиус изгиба 38 мм (1,5 дюйма) Допустимый ток 100 кА (50/60 Гц) Температурный коэффициент в диапазоне рабочей температуры 0,05 % показаний/°C (0,028 % показаний/°F) Рабочее напряжение 1000 В CAT III, 600 В CAT IV Длина выходного кабеля 2,0 м (6,5 фута) Материал кабеля щупа TPR Масса 115 г Материал кабеля щупа TPR Материал муфты POM + ABS/PC Выходной кабель TPR/PVC Рабочая температура от –20 до +70 °C (от –4 до 158 °F) температура проверяемого проводника не должна превышать 80 °C (176 °F) Температура, в нерабочем состоянии от –40 до +80 °C (от –40 до +176 °F) Относительная влажность, эксплуатация от 15% до 85% без конденсации Степень защиты IP IEC 60529: IP65 Гарантийный срок Один год |  |
| --- | --- |

одель Название Описание FLUKE-1742/15/EUS Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 1500 А, исполнение для ЕС/США FLUKE-1742/30/EUS Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А, исполнение для ЕС/США FLUKE-1742/B/EUS Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, исполнение для ЕС/США FLUKE-1742/15/INTL Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 1500 А, международное исполнение FLUKE-1742/30/INTL Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А, международное исполнение FLUKE-1742/B/INTL Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, международное исполнение FLUKE-1746/15/EUS Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 1500 А, исполнение для ЕС/США FLUKE-1746/30/EUS Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А, исполнение для ЕС/США FLUKE-1746/B/EUS Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, исполнение для ЕС/США FLUKE-1746/15/INTL Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 1500 А, международное исполнение FLUKE-1746/30/INTL Power quality logger with 24in/60cm 3,000A iFlex current probes, international version FLUKE-1746/B/INTL Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, международное исполнение FLUKE-1748/15/EUS Power quality logger with 24in/60cm 1,500A iFlex current probes, EU/US version FLUKE-1748/30/EUS Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А, исполнение для ЕС/США FLUKE-1748/B/EUS Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, исполнение для ЕС/США FLUKE-1748/15/INTL Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 1500 А, международное исполнение FLUKE-1748/30/INTL Регистратор качества электроэнергии с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А, международное исполнение FLUKE-1748/B/INTL Регистратор качества электроэнергии без токоизмерительных датчиков iFlex, международное исполнение Специальные кабели и дополнительное оборудование 1742-6/UPGRADE Обновление функций прибора 1742 до 1746 (с добавлением магнитных щупов) 1742-8/UPGRADE Обновление функций прибора 1742 до 1748 (с добавлением магнитных щупов и комплекта держателей) 1746-8/UPGRADE Обновление функций прибора 1746 до 1748 (с добавлением комплекта держателей) 3PHVL-1730-5M Кабель в сборе, провода для измерения напряжения, 3 фазы + нейтраль, 5 м F17XX CABLE MARKERS Набор кабельных маркеров для 174X FLUKE-174X GPS-REC Антенна приемника GPS FLUKE-17XX AUX Дополнительный входной адаптер, 17XX FLUKE-17XX-TL 0.18M Комплект измерительных проводов, 1000 В CAT III, ненаращиваемые; 0,18 м; красный/черный FLUKE-MA-C8 Шнур питания с разъемом IEC 60320 C7 и штекерными разъемами 4 мм FTP165X/UK Комплект пробников с предохранителями для 165x/uk, красный/голубой/зеленый i17XX-FLEX1.5KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 1,5 кА 24 дюйма/60 см i17XX-FLEX1.5KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 1,5 кА 24 дюйма/60 см, 3 шт. i17XX-FLEX1.5KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 1,5 кА 24 дюйма/60 см, 4 шт. i17XX-FLEX3KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 3 кА 24 дюйма/60 см i17XX-FLEX3KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 3 кА 24 дюйма/60 см, 3 шт. i17XX-FLEX3KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 3 кА 24 дюйма/60 см, 4 шт. i17XX-FLEX5M-EXT Удлинитель FLUKE-17XX IFLEX, 5 м i17XX-FLEX6KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 6 кА 36 дюймов/90 см i17XX-FLEX6KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 6 кА 36 дюймов/90 см, 3 шт. i17XX-FLEX6KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 6 кА 36 дюймов/90 см, 4 шт. i40S-EL Трансформатор тока с зажимом FLUKE-1730 I40S-EL i40S-EL/3pk Трансформатор тока с зажимом FLUKE-17XX I40S-EL, 3 шт. IEEE519/REPORT Лицензия на ПО для создания отчетов IEEE 519 IP65 VOLT CONN Разъем с классом защиты IP65 для проводов питания и измерительных проводов MP1-3R/1B Магнитный щуп 1, 3 x красный, 1 x черный