| Основные характеристики FLUKE TiS 20 и FLUKE TiS20+ |
| --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 5,2 мрад |
| Разрешение детектора | 120x90 |
| Поле зрения | 35,7 ° × 26,8 ° |
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 193:1 |
| Беспроводное подключение | Да |
| Технология IR-Fusion® |
| Режим AutoBlend™ | 3 предустановки (0%, 50%, 100%) |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — Кадр в кадре) | - |
| Система фокусировки | Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) |
| Ударопрочный дисплей | 3,5 дюйма (ландшафтный ), ЖК-дисплей 320x240 |
| Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Да |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) | от –20 °C до +350 °C (от -4 °F до 662 °F) |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (ручной режим) | 2,5 °C |
| Минимальный интервал (автоматический режим) | 5 °C |
| Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) | 5 МП |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Лазерный указатель | - |
| Хранение данных и захват изображений |
| Расширенная SD-система памяти | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно) |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); Для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — ПО для проведения полного анализа и подготовки отчетов, а также Fluke Connect® (при наличии) |
| Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
| Голосовая аннотация | - |
| IR-PhotoNotes™ | - |
| Стандартная видеозапись | - |
| Радиометрическая видеозапись | - |
| Форматы видеофайлов | - |
| Потоковое видео (дистанционный дисплей) | - |
| Аккумулятор |
| Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) | Один литий-ионный «интеллектуальный» аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
| Ресурс аккумулятора | Более четырех часов |
| Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка — 2,5 часа |
| Время заряда аккумулятора | Зарядка в тепловизоре (дополнительное внешнее зарядное устройство продается отдельно) |
| Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки |
| Температурные измерения |
| Погрешность | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
| Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) |
| Экранная компенсация фоновой температуры | Да |
| Экранная подстройка пропускания | Да |
| Цветовые палитры |
| Стандартные палитры | 6: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, цвета нагрева металла, градации серого |
| Палитры Ultra Contrast™ | - |
| Общие характеристики |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | - |
| Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм |
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) |
| Относительная влажность | От 10 % до 95 % (без конденсации) |
| Измерение температуры в центральной точке: | - |
| Точечная температура | Да |
| Настраиваемые пользователем точечные маркеры | - |
| Центральный прямоугольник | - |
| Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 |
| Устойчивость к падению с высоты | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов) |
| Размеры (В × Ш × Д) | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) |
| Масса (с аккумулятором) | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта) |
| Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения |
| Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |

Информация для Заказа

| LK-TiS20 | В комплект входят: Тепловизор Блок питания/зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и питания от переменного тока Один прочный литий-ионный "интеллектуальный" аккумулятор Мягкий футляр для транспортировки Заявление о заводской калибровке Руководство по началу работы Паспорт безопасности |
| --- | --- |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |
| --- |
| АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI | АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI |
| FLK-TI-SBP3 | Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. |