Технические характеристики Цифрового мультиметра DM858

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Измерение напряжения постоянного тока ± (% от считывания + % от диапазона): | Диапазон | Годовая погрешность (23ºС ± 5 ºС) |
|  | 100.000 мВ | 0,03 + 0,004 DM858; 0,06 + 0,004 DM858E; |
|  | 1.00000 В | 0,03 + 0,003 DM858; 0,06 + 0,003 DM858E; |
|  | 10.0000 В | 0,03 + 0,004 DM858; 0,06 + 0,004 DM858E; |
|  | 100.000 В | 0,03 + 0,003 DM858; 0,06 + 0,003 DM858E; |
|  | 1000.00 B | 0,03 + 0,003 DM858; 0,06 + 0,003 DM858E; |
| Измерение силы постоянного тока ± (% от считывания + % от диапазона): | Диапазон | Испыт. напряжение или ток на нагрузке | Годовая погрешность (23ºС ± 5 ºС) |
|  | 100.000 мкА | <0,05 В | 0,055 + 0,005 (DM858 и DM858E); |
|  | 1.00000 мА | <0,5 В | 0,055 + 0,005 (DM858 и DM858E); |
|  | 10.0000 мА | <0,05 B | 0,095 + 0,020 (DM858 и DM858E); |
|  | 100.000 мА | <0,5 B | 0,070 + 0,008 (DM858 и DM858E); |
|  | 1.00000 А | <0,01 B | 0,170 + 0,020 (DM858 и DM858E); |
|  | 10А (DM858) 3А (DM858E) | <0,1 В | 0,250 + 0,010 (DM858 и DM858E); |
| Измерение сопротивления ± (% от считывания + % от диапазона): | 100.000 Ом | 1 мА | 0,050 + 0,020 DM858 и DM858E); |
|  | 1.00000 кОм | 100 мкА | 0,050 + 0,020 DM858 и DM858E); |
|  | 10.0000 кОм | 10 мкА | 0,050 + 0,020 DM858 и DM858E); |
|  | 100.000 кОм | 1 мкА | 0,100 + 0,050 DM858 и DM858E); |
|  | 1.00000 МОм | 1 мкА | 1,000 + 0,050 DM858 и DM858E); |
|  | 10.0000 МОм | 100 нА | 1,500 + 0,05 DM858 и DM858E);0 |
|  | 100.000 МОм | 10 нА | 3,000 + 0,050 DM858 и DM858E); |
|  | Методы испытаний | 4-х или 2-х проводные |
| Тестирование диодов ± (% от считывания + % от диапазона): | 2.00000 В | 350 мкА | 0,050 + 0,150 DM858 и DM858E); |
|  | Отклик | 125 выборок/с, с звуковым оповещением |
| Испытание на короткое замыкание: | 1000 Ом | 100 мкА | 0,30 + 0,15 |
| Особенности для режима напряжения постоянного тока: | Входное сопротивление: | Для диапазонов 100 мВ и 1 В: 11,2 МОм />10 ГОм (опция) Для диапазонов: 10 В, 100 В и 1000 В: 11,2 МОм ± 5 % (Входы выше ±2,5 В этих диапазонах фиксируются 1 МОм) |
|  | Входной ток смещения | < 300 пА, 25 ºС |
|  | Защита входа | 1000 В, для всех диапазонов |
|  | Коэффициент подавления синфазного сигнала | 120 дБ (для 1 кОм несимметричного сопротивления в щупе LO, макс. ± 500 В DC) |
|  | Коэффициент подавления несимметричного сигнала | 60 дБ |
|  | Шунт | для диапазона 100 мкА напряжение выборки <0,05 В для диапазона 1 мА напряжение выборки <0,05 В для диапазонов 100 мкА, 1 мА напряжение выборки: 330 Ом для диапазонов 10 мА, 100 мА - 3,3 Ом для диапазонов 1 А, 10 А- 0,008 Ом |
|  | Защита входа | 10 А, 250 В сменный быстродействующий предохранитель на передней панели 12 А, 1000 В внутренний быстродействующий предохранитель |
| Проверка короткого замыкания, проверка диода | Методы измерения | Испытание на короткое замыкание: использование источника постоянного тока 100 мкА ± 5%, напряжение холостого хода <5 В. Проверка диодов: использование источника постоянного тока 350 мкА ± 5%, напряжение холостого хода <5 В. |
|  | Время отклика | 125 выб./с, (DM858); 80 (DM858E);со звуковым сигналом |
|  | Сопротивление короткого замыкания | Регулируемое сопротивление от 1 Ом до 1000 Ом |
|  | Защита входа | 1000 В |
| Измерение СКЗ напряжения переменного тока: | Диапазон напряжений | Диапазон частот | Точность в год при 23ºС±5 ºС ± (% показания + % диапазона) |
|  | 100.000 мВ | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,5 + 0,2 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,2 + 0,1 |
|  |  | 1 кГц ~ 5 кГц | 1,0 + 0,1 |
|  |  | 5 кГц ~ 8 кГц | 3,0 + 0,1 |
|  | 1.00000 В | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,5 + 0,2 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,2 + 0,1 |
|  |  | 1 кГц ~ 5 кГц | 1,0 + 0,1 |
|  |  | 5 кГц ~ 8 кГц | 3,0 + 0,1 |
|  | 10.0000 В | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,5 + 0,2 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,2 + 0,1 |
|  |  | 1 кГц ~ 5 кГц | 1,0 + 0,1 |
|  |  | 5 кГц ~ 8 кГц | 3,0 + 0,1 |
|  | 100.000 В | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,5 + 0,2 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,2 + 0,1 |
|  |  | 1 кГц ~ 5 кГц | 1,0 + 0,1 |
|  |  | 5 кГц ~ 8 кГц | 3,0 + 0,1 |
|  | 750.00 В | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,5 + 0,2 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,2 + 0,1 |
|  |  | 1 кГц ~ 5 кГц | 1,0 + 0,1 |
|  |  | 5 кГц ~ 8 кГц | 3,0 + 0,1 |
| Измерение СКЗ переменного тока: | Диапазон токов | Диапазон частот | Точность в год при 23ºС±5 ºС ± (% показания + % диапазона) |
|  | 100.000 мкА | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,10 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,50 + 0,10 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
|  | 1.00000 мА | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,10 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,50 + 0,10 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
|  | 10.0000 мА | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,10 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,50 + 0,10 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
|  | 100.000 мА | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,10 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,30 + 0,10 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
|  | 1.00000 А | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,10 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,50 + 0,20 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
|  | 10А (DM858); 3А DM858E); | 20 Гц ~ 45 Гц | 1,50 + 0,15 |
|  |  | 45 Гц ~ 1 кГц | 0,50 + 0,15 |
|  |  | 1 кГц ~ 8 кГц | 2,50 + 0,20 |
| Дополнительная ошибка коэффициента амплитуды: | Крест -фактор | Ошибка коэффициента амплитуды (% от диапазона) |
|  | 1-2 | 0,05 |
|  | 2-3 | 0,2 |
| Условия измерения СКЗ переменного напряжения: | Метод измерения | измерение истинного среднеквадратического значения по переменному току со смещением постоянного тока до 1000 В в любом диапазоне |
|  | Пик-фактор (Крест-фактор) | ≤ 3 полной шкалы |
|  | Входное сопротивление | 11,2 МОм ± 5% с емкостью <100 пФ во всех диапазонах |
|  | Полоса пропускания фильтра переменного тока | 20 Гц~8 кГц |
|  | Подавление синфазных помех | 60 дБ (1 кОм несимметричный вывод гетеродина <60 Гц, максимум ±500 В DC) |
| Условия измерения СКЗ переменного тока: | Метод измерения | Связь по DC - на предохранителе или шунте; Связь по АC - истинное СКЗ (измеряет только AC) |
|  | Пик-фактор (крест-фактор) | ≤ 3 на полной шкале |
|  | Максимальный ток по входу | В режиме DC+AC пиковое значение тока <300% диапазона СКЗ тока включающее DC <10 A |
|  | Шунт | 330 Ом для диапазонов 100 мкА, 1 мА 3,3 Ом для диапазонов 10 мА и 100 мА 0,008 Ом для диапазонов 1 А, 10 А |
|  | Защита по входу | Сменный быстродействующий предохранитель 10 А, 250 В, расположенный на передней панели Внутренний быстродействующий предохранитель 12 А, 1000 В |
| Частотные и периодические характеристики | Частота, период | Диапазон изменения величин | Диапазон частот | Точность измерений в год при 23℃±5℃ ± (% показаний + % диапазона) в |
|  |  | 100 мВ ~ 750 В | 20 Гц ~ 2 кГц | 0,010 + 0,003 |
|  |  |  | 2 кГц ~ 20 кГц | 0,010 + 0,003 |
|  |  |  | 20 кГц ~ 50 кГц | 0,010 + 0,003 |
|  |  |  | 50 кГц ~ 100 кГц | 0,010 + 0,006 |
|  |  | 100 мкА ~ 10 А | 20 Гц ~ 2 кГц | 0,010 + 0,003 |
|  |  |  | 2 Гц ~ 10 кГц | 0,010 + 0,003 |
| Измерение ёмкости: | Диапазон измерения | Максимальный испытательный ток | Точность в год при 23ºС±5 ºС ± (% показания + % диапазона) |  |
|  | 1.000 нФ | 200 нА | 5+1,5 |  |
|  | 10.00 нФ | 200 нА | 5+1,5 |  |
|  | 100.0 нФ | 2 мкА | 1+0,5 |  |
|  | 1.000 мкФ | 10 мкА | 1+0,5 |  |
|  | 10.00 мкФ | 10 мкА | 1+0,5 |  |
|  | 100.0 мкФ | 100 мкА | 1+0,5 |  |
|  | 1.000 мФ | 0,5 мА | 2+0,5 |  |
|  | 10.00 мФ (DM858) | 1 мА | 2+0,5 |  |
|  | Метод измерения | измерение скорости изменения напряжения, генерируемого во время протекания тока через емкость |
|  | Тип подключения | 2-х проводное |
|  | Защита входа | 1000 В во всех диапазонах |
| Синхронизация: | Запуск | автоматический триггер, одиночный триггер, внешний триггер |
|  | Число выборок для одного триггера | 1 ~ 2000 |
|  | Интервал автоматического запуска | Медленная скорость: 400 мс ~ 2000 мс. Средняя скорость: 50 мс ~ 2000 мс. Быстрая скорость: 8 мс ~ 2000 мс |
|  | Чувствительность | 0,01%, 0,1%, 1% или 10% от чтения |
|  | Внешний вход синхронизации | Входной уровень | 5 В TTL-совместимый |
|  |  | Условие запуска | нарастающий фронт/спадающий фронт/высокий уровень/низкий уровень |
|  |  | Входное сопротивление | >20 кОм с 400 пФ параллельно, связь DC |
|  |  | Минимальная длительность импульса | 500 мкс |
|  | VMK выход | Уровень | 5 В TTL-совместимый |
|  |  | Полярность выхода | положительная/отрицательная |
|  |  | Выходное сопротивление | 200 Ом (тип) |
|  |  | Ширина выходного импульса | Медленная скорость: 1 мс ~ 399 мс. Средняя скорость: 1 мс ~ 49 мс Быстрая скорость: 1 мс ~7 мс |
| Сенсорные измерения: | Датчик температуры | Термопара (TC): Тип B, E, J, K, N, R, S, T |
|  |  | Термическое сопротивление (RTD): 385 (0,00385), 389 (0,00389), 391 (0,00391), 392 (0,00392) |
|  |  | Термистор (Therm): 2,2 кОм, 3 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 30 кОм |
|  | Пользовательские датчики | Поддерживает постоянное напряжение, постоянный ток, 2-проводные датчики сопротивления, 4-проводные датчики сопротивления и датчики частоты |
| Память: | Энергозависимая память точек | 500 000(DM858); 20 000 (DN858E); |
|  | Энергонезависимая память | 10 групп хранения записанных данных, 500 000 выборок 10 групп хранения произвольных настроек датчика 500 000 выборок 10 комплектов хранения настроек конфигурации поддержка расширения внешнего хранилища USB-диска |
| Форматы предоставления данных: | дБ, дБм, относительное значение, статистическое представление данных (минимум/максимум/среднее/стандартное отклонение), предельное значение, гистограмма, bar chart, график тренда |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ Электропитание | Разъем питания | USB Type-C |
|  | Напряжение | DC, 12 В, 3 А |
|  | Потребляемая мощность | 10 Вт (максимум) |
| Габариты, масса | Размеры | 266 мм (ширина) × 165 мм (высота) × 80 мм (глубина) |
|  | Масса | < 2 кг (без упаковки) < 3 кг (с упаковкой) |
| Коммуникационные интерфейсы | USB Host | 1 на передней панели |
|  | USB Device | 1 на задней панели |
|  | LAN | 1 на задней панели, 10/100 Base-T, поддержка LXI-C |
| Другие характеристики | Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран цветного изображения |
|  | Рабочие условия | 0℃ ~ 50℃, относительная влажность 80%, 40℃, без конденсации |
|  | Условия хранения | Температура хранения: -20 ℃ ~ + 70 ℃. |
|  | Вибростойкость | соответствует MIL-T-28800E, класс III, уровень 5 (только синусоидальный) |
|  | Высота над уровнем моря | ≤ 3000 м |
|  | Безопасность | соответствует IEC61010-1: 2001, измерение CAT I 1000 В/CAT II 300 В, степень загрязнения 2. |
|  | Язык программирования | стандартный набор SCPI |
|  | Время выхода на рабочий режим | 30 мин. |