## Технические характеристики

## Анализаторов спектра

## RIGOL DSA705 и RIGOL DSA 710

| Характеристики | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 100 кГц…500 МГц( DSA705) 100кГц..1 ГГц(DSA710) |
|  | Разрешение | 1 Гц |
|  | Начальная калибровочная точность | <± 1х10-6 |
|  | Температурная стабильность источника опорной частоты | <± 2х10-6 |
|  | Изменение погрешности источника опорной частоты | <± 2х10-6/год |
|  | Погрешность измерения частоты | Разрешение маркера: полоса обзора / (кол.точек развертки-1) |
|  |  | Погрешность: ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) |
|  | Счетчик частоты | Разрешение 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц Погрешность: ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) |
|  | Полоса обзора | Нулевая, 100 Гц…500 МГц |
|  | Погрешность полосы обзора | ± полоса обзора / (кол.точек развертки-1) |
|  | Плотность фазовых шумов | <-80 дБн/Гц @ 10 кГц <-100 дБн/Гц @ 100 кГц |
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ ) | 100 Гц… 1 МГц,с шагом 1-3-10 |
|  | Полоса пропускания ПЧ (-6 дБ ) (опция DSA800-EMI) | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц |
|  | Избирательность фильтров по уровням (60дБ/3 дБ) | <5:1 |
|  | Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | <5% |
|  | Полоса пропускания видео | 1 Гц … 3 МГц, с шагом 1-3-10 |
| АМПЛИТУДА | Диапазон измерения уровня | Уровень собственных шумов … +20 дБм |
|  | Максимальный уровень на входе (аттенюатор30 дБ) | 50 В (постоянное напряжение) +20 дБм (100 мВт) мощность непрерывного сигнала +30 дБм (1 Вт) макс. опасный уровень |
|  | Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, RBW=VBW=100 Гц | без предусилителя: 100 кГц…1 МГц: <-90 дБм, типично -110 дБм 1 МГц…500 МГц: <-100 дБм, типично -110 дБм с предусилителем: 100 кГц…1 МГц: <-110 дБм-, типично -130 дБм 1 МГц…500 МГц: <-120 дБм, типично -130 дБм |
|  | Частотный отклик (f≥100 кГц, аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя: < 0,7 дБ с предусилителем: < 1,0 дБ |
|  | Аттенюатор | Предел ослабления: 0…30 дБ, с шагом 1 дБ |
|  |  | Погрешность переключения (центральная частота=50 МГц, относит. 10 дБ): < 0,5 дБ |
|  | Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, пик. детектор, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 ºC…30 ºC) | ± 0.4 дБ |
|  | Установка опорного уровня | Диапазон: -100 дБм…+20 дБм с шагом 1 дБ |
|  |  | Разрешение логарифмической шкалы 0,01 дБ , линейной - 4 цифры |
|  |  | Погрешность измерения (достоверность 95%, с/ш>20 дБ, RBW=VBW=1 кГц, без предусилителя, ослабление 10 дБ, -50 дБм <опорный уровень<0, 10 МГц<центральная частота<1,5 ГГц, 20 ºC to 30 ºC) <1,5 дБ |
|  | Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота≥50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, вх.уровень =-20 дБ) | SHI : +40 дБм |
|  | Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота≥50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, двухтональный сигнал вх.уровень =-20 дБ) | TOI: +10 дБм (центральная частота>30 МГц) |
|  | Проникновение центральной частоты Побочные сигналы | <-60 дБн |
|  | Собственные комбинационные помехи (вх.терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) | <-88 дБм, типично |
|  | Переключение разрешения по полосе пропускания (относит. 1 кГц RBW) | <0,1 дБ |
|  | Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ |
|  | Линейная шкала | 0 до опорного уровня |
|  | Количество точек | 601 |
|  | Количество графиков | 3 + основной |
|  | Тип детектора | Обычный, положительный пиковый, отрицательный пиковый, выборка, среднеквадратичное значение, среднее значение напряжения Квази-пиковый (опция DSA800-EMI) |
|  | Операции над графиками | очистить, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр,закрыть |
|  | Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт |
| РАЗВЕРТКА | Диапазон | 10 мс… 500 с (нулевой обзор) 20 мкс ….500 с (100 Гц ≤ полоса обзора ≤ 500 МГц) |
| ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ | Усиление 100 кГц…1 ГГц | 20 дБ (штатно) |
| НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗАХВАТ СИГНАЛА (опция SSC-DSA) | Диапазон измерения | 202 кГц |
|  | Скорость измерения | 650 спектр/с |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | ВЧ вход | Соединитель N-типа (female) ; 50 Ом; |
|  | Вход/выход опорного генератора | Соединитель типа BNC (female) Импеданс 50 Ом (типичное) Вход 10 МГц: Частота 10 МГц±5 ppm уровень 0 дБм…10 дБм Выход 10 МГц: Частота 10 МГц уровень +3 дБм…10 дБм, +8 дБм типично |
|  | Вход внешнего запуска | Соединитель типа BNC (female) Импеданс 1 кОм (типичное) |
|  | Интерфейсы коммуникационные | USB Host 2.0 USB Device 2.0 LAN(LXI core 2011) GPIB опция, через соединитель USB-GPIB |
| Запуск | Источник запуска | свободный, видео, внешний |
|  | Внешний запуск | 5 В TTL уровень |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Графический цветной TFT ЖК, разрешение: 800 * 480, размер 8”, 65536 цветов |
|  | Поддержка принтера | Протокол PictBridge |
|  | Сохранение в память | USB флэш устройство (не идет в комплекте) Встроенный флэш диск |
|  | Напряжение питания | Входное напряжение: AC 100 В… 240 В/ 45 Гц… 440 Гц |
|  | Потребляемая мощность | 35 Вт, типично; 50 Вт, масимально |
|  | Габаритные размеры | 361,6 x 178,8 х 128 мм |
|  | Масса | 4,25 кг |
|  | Рабочая температура | 0 ºC …50 ºC |
|  | Относит.влажность | ≤95% (0 ºC …30 ºC) ≤75% (30 ºC …40 ºC) |

## Расширенные измерения

- ЭМИ фильтры с квази-пиковым детектором (опция DSA800-EMI)

- измерение мощности в основном канале (опция DSA800-AMK)

- измерение занимаемой полосы (опция DSA800-AMK)

- соотношение мощностей в смежных каналах (опция DSA800-AMK)

- измерение мощности во временной области при нулевой полосе пропускания (опция DSA800-AMK)

- измерение мощности в полосе между двумя максим.точками (опция DSA800-AMK)

- измерение отношения сигнал/шум измерение гармонических искажений (опция DSA800-AMK)

- измерение гармонических искажений (опция DSA800-AMK)

- измерение TOI (опция DSA800-AMK)

- непрерывный захват сигнала (опция SSC-DSA)

## Стандартная комплектация

- Кабель питания

- Краткое руководство по эксплуатации

## Дополнительная комплектация

- адаптер USB-GPIB

- комплект аксессуаров DSA Utility Kit

- комплект адаптеров RF Adaptor Kit

- комплект аттенюаторов RF Attenuator Kit

- высокомощный (100 Вт) аттенюатор 30 дБ ATT03301H

- комплект для измерения RF CATV Kit

- опция расширенных измерений DSA800-AMK

- опция для ЭМИ измерений DSA800-EMI

- опция непрерывного захвата сигнала SSC-DSA

- комплект для монтажа в стойку DSA800-RMSA

- зонд ближнего поля RF2 или NFP-3

- мягкая сумка BAG-G1

- программное обеспечение Ultra Spectrum

- программное обеспечение для ЭМИ измерений S1210EMI Pre-compilance Software