| Диапазон | Разрешение | Ток измерения / Напряжение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 .0 мкОм…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A/20 мВ | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,0 мОм…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | 10 A/20 мВ | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 2,0 мОм…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 A/200 мВ | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 20,0 мОм…199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 A/2 В (1 А/200 мВ) | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 200,0 мОм…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 A/2 В (0,1 A/200 мВ) | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,000 Ом…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | 1 A/2 В (0,1 A/200 мВ) | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 2,000 Ом…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 A/2 В | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 20,00 Ом…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мA/2 В | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 200,0 Ом…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мA/2 В | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |

| Дополнительные технические характеристики |
| --- |
| Питание измерителя | Аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
| Питание ЗУ АКБ | 187…264 В 50Гц 2 А |
| Рабочая температура ЗУ | -20…50 °C |
| Время зарядки АКБ | около 3,5ч. |
| Диапазон рабочих температур | -20…50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C |
| Влажность | 20…90% |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети и/или без заглушек IP54 питание от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
| Категория электробезопасности | КАТ III/600В |
| Защита от внешнего напряжения | ~ 600В в течение 10сек. |
| Диапазон времени до автоматического выключения | 5-45 мин. или функция не активна. |
| Макс. сопротивление проводов для тока 10 А | 300мОм |
| Точность задания измерительного тока | ±10% |
| Количество измерений током 10 А от АКБ | 700-800 |
| Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта - индуктивный тип объекта | 3сек. ≥ 5сек. |
| Размеры | 318×257×152мм |
| Масса | около 3,5кг |
| Дисплей | Графический TFT 800х480 |
| Память | 7ГБ |
| Высота над уровнем моря | < 2000м |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Изоляция | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2014 (МЭК 61326-2-2:2005) |

Дополнительные характеристики

Гарантия: 36 месяцев

Класс защиты: III 600 В

Температурный диапазон: -20...+50 °C

Габариты ШxВxГ: 318×257×152мм

Масса: около 3,5 кг

Стандартная комплектация:

Количество	Индекс

Аккумуляторная батарея Li-Ion 7,2 В	1	WAAKU27

Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06	2	WAKROKELK06

Зонд Кельвина двухконтактный	2	WASONKEL2OGB

Кабель двухпроводный 3 м	1	WAPRZ003DZBB

Кабель последовательного интерфейса USB	1	WAPRZUSB

Кабель сетевой стандарта IEC	1	WAPRZ1X8BLIEC

Температурный зонд ST-3	1	WASONT3

Футляр L11	1	WAFUTL11

Дополнительная комплектация:                                	              Индекс

Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем	WAZACKEL1

Кабель двухпроводный 10 м с крокодилом Кельвина	WAPRZ010DZBKEL

Кабель двухпроводный 25 м с крокодилом Кельвина	WAPRZ025DZBKEL

Принтер отчётов/кодов USB, переносной	                             WAADAD2

Сканер штрих-кода, 2D, USB	                                                         WAADACK2D

Температурный зонд ST-1                                                                  WASONT1