# Основные технические характеристики MIC-5005 и MIC-5010

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение сопротивления электроизоляции RISO 
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 100...999 МОм | 1 МОм |  |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм |  |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0…15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10 % и.в. + 10 е.м. р.) |

Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения

| Напряжение UISO | Измерительный диапазон |
| --- | --- |
| 250 В | 500 ГОм |
| 500 В | 1,00 ТОм |
| 1000 В | 2,00 ТОм |
| 2500 В | 5,00 ТОм |
| 5000 В | 15,0 ТОм |

Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV)

| Целевое напряжение UISO | Последовательность измерительного напряжения |
| --- | --- |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ |

Измерение напряжения постоянного и переменного тока

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 6 е.м.р.) |
| 300...600 В | 1 В | ± (2 % и. в. + 2 е.м.р.) |

Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц

Измерение емкости

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ |  |

Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO 
Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой |
| Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В |
| Температура хранения | –25...+70 °C |
| Температура рабочая | -20..+50 °C |
| Относительная влажность | 20..80 % |
| Высота | До 3000 м |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
| Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6" |
| Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
| Габаритные размеры | 390×310×170 |
| Масса измерителя | около 7 кг |
| Гарантия: 36 месяцев |
| Номер в Госреестре: ожидается к ноябрю 2014 |
| Класс защиты: IP54 (IP 67 с закрытой верхней крышкой) |
| Температурный диапазон: -20 °C … +50 °C |
| Габариты ШxВxГ: 390×310×170 мм |
| Масса: 7 кг |

Индекс для заказа:

WMRUMIC5005          Модель MIC 5005

WMRUMIC5010          Модель MIC 5010

Комплект поставки и дополнительные опции

## Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBU32K07 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный К07 5,5 кВ | 1 | WAKRORE32K07 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBL32K07 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 | WASONREOGB2 |
| Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ | 1 | WASONBLOGB2 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 3 м | 1 | WAPRZ003REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | 1 | WAPRZ003BLBBE10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 5 м | 1 | WAPRZ005BLBBE10K |
| Футляр L4 | 1 | WAFUTL4 |

## Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 10 м | WAPRZ010REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 20 м | WAPRZ020REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 5 м | WAPRZ005REBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 10 м | WAPRZ010BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 20 м | WAPRZ020BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 3 м | WAPRZ003BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 5 м | WAPRZ005BUBB10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м | WAPRZ010BLBBE10K |
| Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м | WAPRZ020BLBBE10K |
| СОНЭЛ Протоколы | # |
| Футляр L7 | WAFUTL7 |