| Детектор | газоразрядный счетчик |
| --- | --- |
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений: |
| МАЭД фотонного излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1 |
| АЭД фотонного излучения | 1 мкЗв ÷ 10 Зв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: |
| МАЭД фотонного излучения | ±(15 +2/Н) %, где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 |
| АЭД фотонного излучения | ±15 % |
| Энергетическая зависимость дозиметра относительно энергии 0,662 МэВ | ±25 % |
| Анизотропия дозиметра при падении гамма-квантов в телесном углу ±60° относительно основного направления измерений (перпендикулярного верхней задней части дозиметра): |
| для радионуклидов 137Cs и 60Co | ±25 % |
| для радионуклида 241Am | ±60 % |
| Диапазон энергий регистрируемого бета-излучени | 0,1 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока бета-излучения | 10 ÷ 105 см-2·мин-1 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения | ±(20 +200/Р), где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-излучения в част·см-2 мин-1 |
| Время установления рабочего режима дозиметра | 1 мин. |
| Время непрерывной работы дозиметра при питании от двух щелочных элементов типоразмера АА при выключенной подсветке индикатора и условии нормального фонового излучения (при +20 °С) | 400 ч. |
| Нестабильность показаний дозиметра за 6 ч непрерывной работы | ±10 % |
| Рабочие условия эксплуатации дозиметра: |
| диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ 50 °С |
| предельное значение относительной влажности | 95 % при 35 °С |
| атмосферное давление в диапазоне | 84,0 ÷ 106,7 кПа |
| Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С | ±5 % |
| Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при повышении влажности окружающего воздуха до 95 % при 35 °С | ±10 % |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметра от проникновения твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Масса дозиметра, включая элементы питания | 0,35 кг |
| Габаритные размеры дозиметра | 124×72×35 мм |