| Технические характеристики Общие сведения Дисплей: ЖК, 1999-разрядный Дисплей со специальными символами, высота символа — 25 мм, флуоресцентная подсветка Пользовательский интерфейс Мгновенное измерение одним нажатием кнопок TURN (Поворот) и START (Запуск). Единственными действующими элементами являются поворотный переключатель и кнопка START (Запуск) Прочный, водо- и пыленепроницаемый Инструмент предназначен для тяжелых рабочих условий (резиновая защитная крышка, IP56) Память Объем внутренней памяти позволяет хранить до 1500 записей, доступных через разъем USB. Диапазон температур Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) Температура хранения от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F) Температурный коэффициент ± 0,1 % показаний/°C <18 °C >28 °C Основная погрешность Относится к стандартному диапазону температур и гарантируется в течение одного года Операционная ошибка Зависит от диапазона рабочих температур и обеспечивается гарантией на 1 год Климатический класс C1 (IEC 654-1), от -5 °C до +45 °C (от 23° до +115° F), от 5 % до 95 % отн. влажн. Класс защиты IP56 для футляра, IP40 для крышки батарейного отсека согласно EN60529 Безопасность Защита обеспечивается двойной и/или усиленной изоляцией. Максимум 50 В на землю. IEC61010-1: 300 В, категория II, степень загрязнения 2 EMC (Невосприимчивость к излучениям) IEC61326-1: Портативное устройство Система качества Разработан и изготовлен согласно требованиям стандарта DIN ISO 9001 Наружное напряжение V наруж, макс = 24 В (пост.ток, перем.ток < 400 Гц), для более высоких значений измерение затруднено Подавление V наруж > 120 дБ (162⁄3, 50, 60, 400 Гц) Время измерения Обычно 6 секунд Макс. перегрузка 250 В среднеквадратичное значение (имеет отношение к неправильному обращению) Дополнительное питание 6 щелочных батарей 1,5 В (тип: AA LR6) Ресурс батареи Стандартно > 3 000 измерений Размеры (ШxВxГ) 250 мм x 133 мм x 187 мм (9,75 дюймов x 5,25 дюймов x 7,35 дюймов) Вес 1,1 кг (2,43 фунта) включая батареи 7,6 кг (16,8 фунтов) включая аксессуары и батареи в футляре для переноски RA 3-полюсное измерение сопротивления заземления (IEC 1557-5) Положение переключателя R A 3-полюсное Разрешение от 0,001 Ом до 10 Ом Диапазон измерения от 0,020 Ом до 19,99 кОм Погрешность ± (2 % от показаний прибора + 3 знака) Операционная ошибка ± (5 % от показаний прибора + 3 знака) Принцип измерения: измерение силы тока и напряжения Измерение напряжения Vm = 48 В переменного тока Ток короткого замыкания > 50 мА Измерение частоты 128 Гц Сопротивление щупа (R S) Макс 100 кОм Сопротивление вспомогательного заземления (R H) Макс 100 кОм Дополнительная погрешность от R H и RS R H[кОм]•••R S[кОм]/R A[Ом]•••0,2 % Мониторинг R S и R H с индикатором ошибки. Автоматический выбор диапазона. Измерение не выполняется, если проходящий через токовые клещи ток обладает слишком низкой силой. R A 4-полюсное измерение сопротивления заземления (IEC 1557-5) Положение переключателя R A 4-полюсное Разрешение от 0,001 Ом до 10 Ом Диапазон измерения от 0,020 Ом до 19,99 кОм Погрешность ± (2 % от показаний прибора + 3 знака) Операционная ошибка ± (5 % от показаний прибора + 3 знака) Принцип измерения: измерение силы тока и напряжения Измерение напряжения Vm = 48 В переменного тока Ток короткого замыкания > 50 мА Измерение частоты 128 Гц Сопротивление щупа (R S +R ES) Макс 100 кОм Сопротивление вспомогательного заземления (R H) Макс 100 кОм Дополнительная погрешность от R H и RS R H[кОм]•••R S[кОм]/R A[Ом]•••0,2 % Мониторинг R S и R H с индикатором ошибки. Автоматический выбор диапазона. RA 3-полюсное выборочное измерение сопротивления заземления при помощи токовых клещей (R A при помощи клещей ) Положение переключателя R A 3-полюсное при помощи клещей Разрешение от 0,001 Ом до 10 Ом Диапазон измерения от 0,020 Ом до 19,99 кОм Погрешность ± (7 % от показаний прибора + 3 знака) Операционная ошибка ± (10 % от показаний прибора + 5 знаков) Принцип измерения: измерение силы тока/напряжения (с помощью наружных токовых клещей) Измерение напряжения Vm = 48 В переменного тока Ток короткого замыкания > 50 мА Измерение частоты 128 Гц Сопротивление щупа (R S) Макс 100 кОм Сопротивление вспомогательного заземления (R H) Макс 100 кОм Мониторинг R S и R H с индикатором ошибки. Автоматический выбор диапазона. Измерение не выполняется, если проходящий через токовые клещи ток обладает слишком низкой силой. RA 4-полюсное выборочное измерение сопротивления заземления при помощи токовых клещей (R A при помощи клещей ) Положение переключателя R A 4-полюсное при помощи клещей Разрешение от 0,001 Ом до 10 Ом Диапазон измерения от 0,020 Ом до 19,99 кОм Погрешность ± (7 % от показаний прибора + 3 знака) Операционная ошибка ± (10 % от показаний прибора + 5 знаков) Принцип измерения: измерение силы тока/напряжения (с помощью наружных токовых клещей) Измерение напряжения Vm = 48 В переменного тока Ток короткого замыкания > 50 мА Измерение частоты 128 Гц Сопротивление щупа (R S) Макс 100 кОм Сопротивление вспомогательного заземления (R H) Макс 100 кОм Мониторинг R S и R H с индикатором ошибки. Автоматический выбор диапазона. Измерение не выполняется, если проходящий через токовые клещи ток обладает слишком низкой силой. Безэлектродное измерение контура заземления (2 зажима ) Положение переключателя R A 4-полюсное при помощи 2 зажимов Разрешение от 0,001 Ом до 10 Ом Диапазон измерения от 0,020 Ом до 19,99 кОм Погрешность ± (7 % от показаний прибора + 3 знака) Операционная ошибка ± (10 % от показаний прибора + 5 знаков) Принцип измерения: Безэлектродное измерение сопротивления в замкнутых контурах при помощи двух трансформаторов тока Измерение напряжения Vm = 48 В переменного тока Измерение частоты 128 Гц Шумовой ток (I EXT) Макс. I EXT = 10 А (перем. ток) (R A < 20 Ом) Макс. I EXT = 2 А (перем. ток) (R A > 20 Ом) Автоматический выбор диапазона. Данные относительно безэлектродного измерения контура заземления можно считать достоверными, только если измерения осуществлялись рекомендуемыми токовыми клещами на минимальном заданном расстоянии. |  |
| --- | --- |