| ехнические характеристики |
| --- |
| Общие сведения |
| Память | Объем внутренней памяти позволяет хранить до 1500 записей, доступных через разъем USB |
| Функция измерения | Напряжение и частота помех, сопротивление заземления 3- и 4-полюсное с/без пристегивающегося трансформатора тока, сопротивление 2-полюсное с переменным током, 2- и 4-полюсное с постоянным током |
| Дисплей | 4 знака (2999-разрядный) — 7-сегментный ЖК-дисплей с улучшенной видимостью |
| Управление | Центральный поворотный переключатель и функциональные клавиши |
| Диапазон температур |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F) |
| Температурный коэффициент | ± 0,1 % показаний/°C <18 °C >28 °C |
| Тип защиты | IP56 для футляра, IP40 для крышки батарейного отсека согласно EN60529 |
| Макс. напряжение | Предупреждение – подключайте "зажим" к разъемам E, ES, S или H |
|  | U среднеквадратичное значение = 0 В |
|  | Разъемы E, ES, S или H друг к другу в любом сочетании, макс. U среднеквадратичное значение = 250 В (имеет отношение к неправильному обращению) |
| Безопасность | Защита обеспечивается двойной и/или усиленной изоляцией. Макс. 50 В на землю в соответствии с IEC61010-1. 300 В, категория II, степень загрязнения 2 |
| Стандарт качества | Проектирование, разработка и производство соответствуют стандарту DIN ISO 9001 |
| Влияние внешнего поля | Удовлетворяет требованиям DIN 43780 (8/76) |
| Дополнительное питание | 6 щелочных батарей 1,5 В (IEC LR6 или AA) |
| Ресурс батареи | Батареи типа IEC LR6/AA: обычно 3 000 измерений (R E+R H ≤ 1 кОм) |
|  | Батареи типа IEC LR6/AA: обычно 6 000 измерений (R E+R H ≤ 10 кОм) |
| Размеры (ШxВxГ) | 250 мм x 133 мм x 187 мм (9,75 дюймов x 5,25 дюймов x 7,35 дюймов) |
| Вес | ≤ 1,1 кг (2,43 фунта) без аксессуаров 7,6 кг (16,8 фунтов) включая аксессуары и батареи в футляре для переноски |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Измерение напряжения помех пост. ток + перем. ток (U ST) |
| Ограничения ошибки измерений: метод | Двухполупериодное выпрямление |
| Диапазон измерения | от 1 В до 50 В |
| Диапазон дисплея | от 0,0 В до 50 В |
| Разрешение | 0,1 В |
| Диапазон частот | пост. ток/перем. ток от 45 Гц до 400 Гц синусоида |
| Погрешность | ± (5 % от показаний + 5 разрядов) |
| Последовательность измерений | Прибл. 4 измерения/с |
| Внутреннее сопротивление | Прибл. 1,5 МОм |
| Макс. перегрузка | U среднеквадратичное значение = 250 В |
| Измерение частоты помех (F ) |
| Ограничения ошибки измерений: метод | Измерение периода колебания напряжения помех |
| Диапазон измерения | от 6,0 Гц до 400 Гц |
| Диапазон дисплея | от 16,0 Гц до 299,9 Гц до 999 Гц |
| Разрешение | от 0,1 Гц до 1 Гц |
| Диапазон | от 1 В до 50 В |
| Погрешность | ± (1 % от показаний + 2 разряда) |
| Сопротивление заземления (RE) |
| Метод измерения | Измерение силы тока и напряжения с помощью щупа в соответствии с IEC61557-5 |
| Напряжение в разомкнутой цепи | 20/48 В, перем. тока |
| Ток короткого замыкания | 250 мА переменного тока |
| Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически. (AFC) 55 Гц в функции R* |
| Подавление шума | 120 дБ (16 2/3, 50 , 60, 400 Гц) |
| Макс. перегрузка | U среднеквадратичное значение = 250 В |

| Характеристики электрических измерений |
| --- |
| Основная погрешность или величина влияния | Стандартные условия или заданный рабочий диапазон | Код обозначения | Требования или проверка в соответствии с эталонными деталями IEC 1557 | Тип проверки |
| Основная погрешность | Рекомендуемые условия | A | Деталь 5, 6.1 | R |
| Положение | Эталонное положение ± 90° | E1 | Деталь 1, 4.2 | R |
| Напряжение питания | На ограничениях, заявленных производителем | E2 | Деталь 1, 4.2, 4.3 | R |
| Температура | 0 °C и 35 °C | E3 | Деталь 1, 4.2 | T |
| Напряжение серийных помех | См. 4.2 и 4.3 | E4 | Деталь 5, 4.2, 4.3 | T |
| Сопротивление щупов и вспомогательных заземляющих электродов | от 0 до 100 x R Aно ≤ 50 кОм | E5 | Деталь 5, 4,3 | T |
| Системная частота | от 99 % до 101 % номинальной частоты | E7 | Деталь 5, 4,3 | T |
| Системное напряжение | от 85 % до 110 % номинального напряжения | E8 | Деталь 5, 4,3 | T |
| Операционная ошибка | B = ±(¦A¦ + 1,15 √E 21 E 22 E 23 E 24 E25 E 26 ) | Деталь 5, 4,3 | R |
| A = основная погрешность En = изменения R = текущая проверка T = типовая проверка | B[%] = ± B/эталонное значение x 100% |
| Диапазон измерения | от 0,020 Ом до 300 кОм |
| Диапазон дисплея | от 0,001 Ом до 2,999 Ом |
|  | от 3,00 Ом до 29,99 Ом |
|  | от 30,0 Ом до 299,9 Ом |
|  | от 0,300 кОм до 2,999 кОм |
|  | от 3,00 кОм до 29,99 кОм |
|  | от 30,0 кОм до 299,9 кОм |
| Разрешение | 0,001 Ом |
|  | 0,01 Ом |
|  | 0,1 Ом |
|  | 1 Ом |
|  | 10 Ом |
|  | 100 Ом |
| Погрешность | ± ( 2 % от показаний + 2 разряда) |
| Операционная ошибка | ± ( 5 % от показаний + 5 разрядов) |
| Время измерения | Обычно — 8 секунд с фиксированной частотой 30 секунд. макс. с AFC и полным циклом измеряемых частот |
| Дополнительная ошибка из-за сопротивления вспомогательного заземления и сопротивления щупа | R H(R S + 2000 Ом)/R E x 1,25 x 10 -6% + 5 знаков |
| Погрешность измерения от RH и RS | Обычно 10 % от R E + R S + RH |
| Макс. сопротивление щупа | ≤ 1 МОм |
| Макс. сопротивление вспомогательного заземления | ≤ 1 МОм |
| Автоматическая проверка, если ошибка находится в пределах, требуемых IEC61557-5. Если после измерения сопротивления щупа, вспомогательного заземления и сопротивления заземления причиной погрешности измерения выше 30 % считаются влияющие условия, на дисплее отображается предупреждающий символ и предупреждение о том, что значения RS или RH являются слишком высокими. |

| Автоматическое переключение разрешения измерения в зависимости от сопротивления вспомогательного заземления RH |
| --- |
| RH вместе с U изм = 48 В | < 300 Ом |  |
|  | < 6 Ом |  |
|  | < 60 Ом |  |
|  | < 600 Ом |  |
| RH вместе с U изм = 20 В | < 250 Ом |  |
|  | < 2,5 кОм |  |
|  | < 25 кОм |  |
|  | < 250 кОм |  |
| Разрешение | 1 мОм |  |
|  | 10 мОм |  |
|  | 100 мОм |  |
|  | 1 Ом |  |

| Выборочное измерение сопротивления заземления (R E Зажим) |
| --- |
| Метод измерения | Измерение силы тока и напряжения с помощью щупа в соответствии с EN61557-5 и измерение силы тока в отдельном отводе дополнительным трансформатором тока (патент применяется для). |  |
| Напряжение в разомкнутой цепи | 20/48 В перем. тока |  |
| Ток короткого замыкания | 250 мА переменного тока |  |
| Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически (AFC), 55 Гц (R*) |  |
| Подавление шума | 120 дБ (162⁄3, 50, 60, 400 Гц) |  |
| Макс. перегрузка | Макс. U среднеквадратичное значение = 250 В (измерение не начнется) |  |
| Диапазон измерения | от 0,020 Ом до 300 кОм |  |
| Диапазон дисплея | от 0,001 Ом до 2,999 Ом |  |
|  | от 3,00 Ом до 29,99 Ом |  |
|  | от 30,0 Ом до 299,9 Ом |  |
|  | от 0,300 кОм до 2,999 кОм |  |
|  | от 3,00 кОм до 29,99 кОм |  |
| Разрешение | 0,001 Ом |  |
|  | 0,01 Ом |  |
|  | 0,1 Ом |  |
|  | 1 Ом |  |
|  | 10 Ом |  |
| Погрешность | ± ( 7 % от показаний + 2 разряда) |  |
| Операционная ошибка | ± ( 10 % от показаний + 5 разрядов) |  |
| Дополнительная ошибка из-за сопротивления вспомогательного заземления и сопротивления щупа | R H(R S + 2000 Ом)/R ETOTAL x 1,25 x 10 -6% + 5 знаков |  |
| Погрешность измерения от R H и RS | Обычно 10 % от R ETOTAL + R S + RH |  |
| Время измерения | Обычно 8 сек. с фиксированной частотой 30 секунд макс. с AFC и полным циклом всех измеряемых частот. |  |
| Необходимо измерить минимальную силу тока в отдельном отводе | 0,5 мА | С трансформатором (1000:1) |  |
|  | 0,1 мА | С трансформатором (200:1) |  |
| Макс. ток помех через трансформатор | 3:00 AM | С трансформатором (1000:1) |  |
| * С рекомендуемыми токовыми клещами/трансформаторами. |

| Измерение сопротивления (R~) |
| --- |
| Метод измерения | Измерение силы тока и напряжения |  |
| Измерение напряжения | 20 В перем. тока, квадратный импульс |  |
| Ток короткого замыкания | > 250 мА перем. тока |  |
| Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически (AFC) |  |
| Диапазон измерения | от 0,020 Ом до 300 кОм |  |  |
| Диапазон дисплея | от 0,001 Ом до 2,999 Ом |  |  |
|  | от 3,00 Ом до 29,99 Ом |  |  |
|  | от 30,0 Ом до 299,9 Ом |  |  |
|  | от 300 Ом до 2999 Ом |  |  |
|  | от 3,00 кОм до 29,99 кОм |  |  |
|  | от 30,0 кОм до 299,9 кОм |  |  |
| Разрешение | 0,001 Ом |  |  |
|  | 0,01 Ом |  |  |
|  | 0,1 Ом |  |  |
|  | 1 Ом |  |  |
|  | 10 Ом |  |  |
|  | 100 Ом |  |  |
| Погрешность | ± ( 2 % от показаний + 2 разряда) |  |  |
| Операционная ошибка | ± ( 5 % от показаний + 5 разрядов) |  |  |
| Время измерения | Обычно 6 секунд |  |  |
| Макс. напряжение помех | 24 В, при более высоком значении напряжения измерение не начнется |  |  |
| Макс. перегрузка | U среднеквадратичное значение макс. = 250 В |  |  |

| Измерение сопротивления (R пост. тока) |
| --- |
| Метод измерения | Измерение напряжения и силы тока в соответствии с IEC61557-4 возможным |  |
| Измерение напряжения | 20 В постоянного тока |  |
| Ток короткого замыкания | 250 мA постоянного тока |  |
| Образование измеренного значения | При 4-полюсных измерительных проводах на H, S, ES можно расширить без дополнительной погрешности. Сопротивление > 1 Ом в проводе E может вызвать дополнительную погрешность, равную 5м Ω/Ω. |  |
| Диапазон измерения | от 0,020 Ом до 300 кОм |  |  |
| Диапазон дисплея | от 0,001 Ом до 2,999 Ом |  |  |
|  | от 3,00 Ом до 29,99 Ом |  |  |
|  | от 30,0 Ом до 299,9 Ом |  |  |
|  | от 300 Ом до 2999 Ом |  |  |
|  | от 3,0 кОм до 29,99 кОм |  |  |
|  | от 30,0 кОм до 299,9 кОм |  |  |
| Разрешение | 0,001 Ом |  |  |
|  | 0,01 Ом |  |  |
|  | 0,1 Ом |  |  |
|  | 1 Ом |  |  |
|  | 10 Ом |  |  |
|  | 100 Ом |  |  |
| Погрешность | ± ( 2 % от показаний + 2 разряда) |  |  |
| Операционная ошибка | ± ( 5 % от показаний + 5 разрядов) |  |  |
| Последовательность измерений | Прибл. 2 измерения/с |  |  |  |
| Время измерения | Обычно 4 секунды включая смену полярности (2-полюсный или 4-полюсный) |  |  |  |
| Максимальное напряжение помех | ≤ 3 В перем. или пост. тока, при более высоком напряжении измерение не начнется |  |  |  |
| Максимальная индуктивность | 2 Генри |  |  |  |
| Значения при перегрузке | U среднеквадратичное значение = 250 В |  |  |  |

| Компенсация сопротивления выводов (R K) |
| --- |
| Компенсация сопротивления выводов (R K) может включаться на функциях R E 3-полюсная, R E 4-полюсная (зажим), R перем. тока и R пост. тока 2-полюсная |  |  |  |
| Образование измеренного значения | R отображение = R измерено - R компенсировано* |  |  |  |
| * Значение введенной уставки RK = 0,000 Ом, изменяется от 0,000 до 29,99 Ом путем регулировки во время настройки. |  |  |  |

| Безэлектродное измерение контура заземления (2 зажима без электродов) |
| --- |
| Положение переключателя | RA 4-полюсное (2 зажима без электродов) |  |  |  |
| Разрешение | от 0,001 Ом до 0,1 Ом |  |  |  |
| Диапазон измерения | от 0,02 Ом до 199,9 Ом |  |  |  |
| Погрешность | ± (7 % от показаний прибора + 3 знака) |  |  |  |
| Операционная ошибка | ± (10 % от показаний прибора + 5 знаков) |  |  |  |
| Измерение напряжения | Vm = 48 В переменного тока (основной) |  |  |  |
| Частота измерения | 128 Гц |  |  |  |
| Шумовой ток (IEXT) | Макс. IEXT = 10 А (перем. ток) (RA < 20 Ом) |  |  |  |
|  | Макс. IEXT = 2 А (перем. ток) (RA < 20 Ом) |  |  |  |
| Принцип измерения: Безэлектродное измерение сопротивления в замкнутых контурах при помощи двух трансформаторов тока. Автоматический выбор диапазона. Данные относительно безэлектродного измерения контура заземления можно считать достоверными, только если измерения осуществлялись рекомендуемыми токовыми клещами на минимальном заданном расстоянии. |  |  |  |