| арактеристики |
| --- |
| Погрешность |
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) |
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) |
| Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500 12" | 150 А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) |
|  |  | 1500 А | 1 А |  |
|  | i17xx-flex 3000 24" | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,03 %) |
|  |  | 3000 А | 10 А |  |
|  | i17xx-flex 6000 36" | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) |
|  |  | 6000 А | 10 А |  |
|  | Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) |
|  |  | 20 А | 10 мА |  |
| Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) |
| Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) |
| Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) |
| Ток мин./макс. | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ± (5 % + 0,2 %) |
| коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ±0,5 |
| коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ±0,5 |
| Гармоники напряжения с 2 по 50 | 1000 В | 0,1 В | ≥ 10 В: ±5 % показаний |
|  |  |  | < 10 В: ±0,5 В |
| Гармоники тока с 2 по 50 | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ≥ 3 % диапазона тока: ±5 % показаний |
|  |  |  | ≥ 3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний |
| Несимметрия | 100% | 0.1% | ±0,2 |
| Основная неопределенность ± (% от показаний + % диапазона)¹ |
| Параметр | Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
|  |  | 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A |
| Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Активная энергия Ea |  |  |  |  |  |
| Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Активная энергия Eap |  |  |  |  |  |
| Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности |
| Реактивная энергия Er |  |  |
| Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 |
| Коэффициент реактивной мощности |  |  |
| DBF/cosϕ |  |  |
| Дополнительная неопределенность в % диапазона¹ | В P-N>250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| ¹Диапазон = 1000 В x Iдиапазон Эталонные условия: Окружающая среда: 23 °C ± 5 °C, прибор должен проработать не менее 30 минут, отсутствие внешних электрических/магнитных полей, относительная влажность < 65 % Условия входа: Cosϕ/PF = 1, синусоидальный сигнал f = 50/60 Гц, электропитание 120/230 В ± 10 %. Характеристики тока и напряжения: Входное напряжение 1 фаза: 120/230 В или 3 фазы схема «звезда/треугольник»: 230/400 В Входной ток: I > 10 % от Iдиапазон Первичный проводник с клещами или пояс Роговского в центральном положении Температурный коэффициент Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28 °C или ниже 18 °C |

| Электрические характеристики |
| --- |
| Питание |
| Диапазон напряжения: | от 100 до 500 В с использованием входной предохранительной втулки при питании от цепи измерения |
|  | от 100 до 240 В при использовании стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) |
| Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при питании через ввод IEC 60320) |
| КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) |
| Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % |
| Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем |
| Время работы от аккумулятора | Четыре часа в стандартном режиме работы, до 5,5 часов в режиме энергосбережения |
| Время зарядки | < 6 часов |
| Сбор данных |
| Разрешение | 16-битная синхронная выборка |
| Частота получения данных | 10,24 кГц на 50/60 Гц, синхронизируется с частотой сети |
| Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) |
| Типы цепей | 1-φ, 1-φ IT, расщепленная фаза, 3-φ дельта, 3-φ соединение звездой, 3-φ соединение звездой IT, 3-φ соединение звездой сбалансированное, 3-φ метод Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3-φ дельта без одного плеча, только токи (изучение нагрузок) |
| Объем памяти | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) |
| Объем памяти | Обычно 10 сеансов регистрации длительностью 8 недель с 1-минутным интервалом и 500 событий¹ |
| ¹Количество возможных сеансов записи и период записи зависят от требований пользователя. |
| Базовый интервал |
| Измеренные параметры | Напряжение, ток, вспом., частота, THD В, THD А, мощность, коэффициент мощности, фундаментальная мощность, DPF, энергия |  |  |
| Интервал усреднения | Выбирается пользователем: 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин |  |  |
| Мин./макс. значения времени усреднения | Напряжение, ток: полный цикл RMS обновляется каждые полцикла (URMS1/2 согласно IEC61000-4-30 Aux, питание: 200 мс |  |  |
| Интервал потребления (режим измерителя энергии) |  |  |
| Измеренные параметры | Энергия (Втч, варч, ВАч), коэффициент мощности, максимальная нагрузка, стоимость энергии |  |  |
| Интервал | Выбирается пользователем: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл. |  |  |
| Измерение качества электроэнергии |  |  |
| Измеряемый параметр | Напряжение, частота, разбаланс, гармоники напряжения, THD В, ток, гармоники, THD А, TDD |  |  |
| Интервал усреднения | 10 мин. |  |  |
| Отдельные гармоники | Гармоника с 2 по 50 |  |  |
| Суммарный коэффициент искажений | Рассчитано на 50 гармоник |  |  |
| События | Напряжение: провалы, выбросы, прерывания, ток: пусковой ток |  |  |
| параметров, задаваемых внешними сигналами | Полный цикл RMS обновляется каждые полцикла напряжения и тока (Urms1/2 согласно IEC61000-4-30) |  |  |
|  | Сигнал напряжения и тока |  |  |
| Соответствие стандартам |  |  |
| Гармоники | IEC 61000-4-7: класс 1 |  |  |
|  | IEEE 519 (кратковременные гармоники) |  |  |
| Качество электроэнергии | IEC 61000-4-30 класс S, IEC62586-1 (устройство PQI-S) |  |  |
| Питание | IEEE 1459 |  |  |
| Соответствие качества электроэнергии | EN50160 (для измеренных параметров) |  |  |
| Интерфейсы |  |  |
| USB-A | Передача файла через USB-накопитель, обновление прошивки Макс. ток: 120 мА |  |  |
| WiFi | Передача файлов и дистанционное управление посредством прямого подключения или инфраструктуры WiFi |  |  |
| Bluetooth | Считывание вспомогательных данных измерений с модулей Fluke Connect® серии 3000 (требуется опция обновления 1738 или 1736) |  |  |
| USB-mini | Загрузка данных с устройства на ПК |  |  |
| Входы напряжения |  |  |
| Число входов | 4 (3 фазы и нейтраль) |  |  |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднекв. знач.) , CF 1,7 |  |  |
| Полное входное сопротивление | 10 МОм |  |  |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 42,5 Гц – 3,5 кГц |  |  |
| Масштабирование | 1:1 и переменное |  |  |
| Категория измерения | 1000 В CAT III/600 В CAT IV |  |  |
| Входы тока |  |  |
| Число входов | 4, режим выбирается автоматически для подключенного датчика |  |  |
| Входное напряжение | Вход на зажиме: 500 мВ (среднекв. знач.)/50 мВ (среднекв. знач.), CF 2,8 |  |  |
| Вход пояса Роговского | 150 мВ (среднекв. знач.) / 15 мВ (среднекв. знач.) при 50 Гц, 180 мВ (среднекв. знач.) / 18 мВ (среднекв. знач.) при 60 Гц; CF 4; все при номинальном диапазоне щупа |  |  |
| Диапазон | От 1 А до 150 А / от 10 А до 1500 А с тонким гибким датчиком тока, i17XX-flex1500 12 дюймов |  |  |
|  | От 3 А до 300 А / от 30 А до 3000 А с тонким гибким датчиком тока, i17XX-flex3000 24 дюймов |  |  |
|  | От 6 А до 600 А / от 60 А до 6000 А с тонким гибким датчиком тока, i17XX-flex6000 36 дюймов |  |  |
|  | От 40 мА до 4 А / от 0,4 А до 40 А с клещами 40 А i40s-EL |  |  |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 42,5 Гц – 3,5 кГц |  |  |
| Масштабирование | 1:1 и переменное |  |  |
| Дополнительные входы |  |  |
| Число входов | 2 |  |  |
| Диапазон входного сигнала | от 0 до ±10 В постоянного тока, 1 показание/с |  |  |
| Коэффициент масштабирования (доступен с 2014 г.) | Формат: mx + b (усиление и смещение), задается пользователем |  |  |
| Отображаемые единицы (доступны с 2014 г.) | Настраиваемые пользователем (7 символов, например, °C, ф./кв. д. или м/с) |  |  |
| Беспроводное соединение |  |  |
| Число входов | 2 |  |  |
| Поддерживаемые модули | Fluke Connect® серии 3000 |  |  |
| Сбор данных | 1 показание/с |  |  |
| Характеристики условий эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |  |  |
| Температура хранения | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до 140 °F), с батареей: от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) |  |  |
| Допустимая влажность при работе | от 10 °C до 30 °C (от 50 °F до 86 °F) макс. 95 % отн. влажн. |  |  |
|  | от 30 °C до 40 °C (от 86 °F до 104 °F) макс. 75 % отн. влажн. |  |  |
|  | от 40 °C до 50 °C (от 104 °F до 122 °F) макс. 45 % отн. влажн. |  |  |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | До 2000 м (до 4000 м со снижением рейтинга до 1000 В CAT II / 600 В CAT III / 300 В CAT IV) |  |  |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |  |  |
| Корпус | IP50 согласно EN60529 |  |  |
| Вибрация. | MIL-T-28800E, тип 3, класс III, тип B |  |  |
| Безопасность | IEC 61010-1 |  |  |
|  | Ввод сети IEC: перенапряжение категория II, степень загрязнения 2 |  |  |
|  | Клеммы напряжения: перенапряжение категория IV, степень загрязнения 2 |  |  |
|  | IEC 61010-2-031: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В |  |  |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1: Industrial CISPR 11: группа 1, класс A |  |  |
|  | Корея (KCC): оборудование класса А (промышленное передающее оборудование и оборудование для связи) |  |  |
|  | (USA (FCC): 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103 |  |  |
| Температурный коэффициент | 0,1 x спецификация погрешности/°C |  |  |
| Общие характеристики |  |  |
| Цветной ЖК-дисплей | 4,3-дюймовый TFT с активной матрицей, 480 x 272 пикселей, сенсорная панель |  |  |
| Гарантия | Прибор и блок питания: Два года (не распространяется на батарею) |  |  |
|  | Аксессуары: один год |  |  |
|  | Цикл калибровки: два года |  |  |
| Размеры | Прибор: 19,8 см х 16,7 см х 5,5 см (7,8 д. х 6,6 д. х 2,2 д.) |  |  |
|  | Источник питания: 13,0 см x 13,0 см x 4,5 см (5,1 д. x 5,1 д. x 1,8 д.) |  |  |
|  | Прибор с подключенным источником питания: 19,8 см x 16,7 см x 9 см (7,8 д. x 6,6 д. x 3,5 д.) |  |  |
| Масса | Прибор: 1,1 кг (2,5 фунта) |  |  |
|  | Источник питания: 400 г (0,9 фунта) |  |  |
| Защита от несанкционированного вскрытия | Слот для замка Kensington |  |  |
| Характеристики гибкого датчика тока i17xx-flex 1500 12 дюймов |  |  |
| Диапазон измерения | от 1 до 150 А переменного тока / от 10 до 1500 А переменного тока |  |  |
| Допустимый ток | 100 кА (50/60 Гц) |  |  |
| Основная погрешность при нормальных условиях* | ± 0,7 % от показаний |  |  |
| Погрешность 173x + iFlex | ± (1 % от показаний + 0,02 % от диапазона) |  |  |
| Температурный коэффициент в диапазоне рабочей температуры | 0,05 % показаний/°C 0,09 % показаний/°F |  |  |
| Рабочее напряжение | 1000 В CAT III, 600 В CAT IV |  |  |
| Длина кабеля щупа | 305 мм (12 дюймов) |  |  |
| Диаметр кабеля щупа | 7,5 мм (0,3 дюйма) |  |  |
| Минимальный радиус изгиба | 38 мм (1,5 дюйма) |  |  |
| Длина кабеля выходного сигнала | 2 м (6,6 футов) |  |  |
| Масса | 115 г |  |  |
| Материал кабеля щупа | TPR |  |  |
| Материал муфты | POM + ABS/PC |  |  |
| Выходной кабель | TPR/PVC |  |  |
| Рабочая температура | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до 158 °F) температура проверяемого проводника не должна превышать 80 °C (176 °F) |  |  |
| Температура, в нерабочем состоянии | от –40 °C до +80 °C (от –40 °F до 176 °F) |  |  |
| Относительная влажность, эксплуатация | от 15 % до 85 % без конденсации |  |  |
| Степень защиты | IEC 60529:IP50 |  |  |
| Гарантия | Один год |  |  |
| * Стандартные условия: Окружающая среда: 23 °C ± 5 °C, отсутствие внешнего электрического/магнитного поля, относительная влажность 65 % Основной проводник в центральном положении |  |  |

Информация для заказа

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| FLUKE 1738/B | Портативный расширенный регистратор потребляемой мощности (включает датчики тока) |
| FLUKE 1738/EUS | Портативный расширенный регистратор потребляемой мощности, версия для ЕС/США |
| FLUKE 1738/INTL | Портативный расширенный регистратор потребляемой мощности, международная версия |
| FLUKE 1738/WINTL | Портативный расширенный регистратор, международная версия (с дополнительными силовыми кабелями) |

| Cases and Holsters | Price List |
| --- | --- |
| 173X-Hanger Kit | Комплект ремня, подвесной ремень | По запросу |
| C17XX | Мягкий футляр C17XX | По запросу |

| Test Probes |
| --- |
| MP1-MAGNET PROBE 1 | Магнитные датчики для разъема «банан» 4 мм, комплект из 4 |

| Токовые клещи |
| --- |
| i17XX-flex1500 | Токовые клещи 1500A 12 дюймов iFlex® |
| i17XX-flex1500/3pk | Токовые клещи 1500A 12 дюймов, упаковка по 3 iFlex® |
| i17XX-flex1500/4pk | Токовые клещи 1500A 12 дюймов, упаковка по 4 iFlex® |
| i17XX-flex3000 | Токовые клещи 3000A 24 дюйма iFlex® |
| i17XX-flex3000/3pk | Токовые клещи 3000A 24 дюйма, упаковка по 3 iFlex® |
| i17XX-flex3000/4pk | Токовые клещи 3000A 24 дюйма, упаковка по 4 iFlex® |
| i17XX-flex6000 | Токовые клещи 6000A 36 дюймов iFlex® |
| i17XX-flex6000/3pk | Токовые клещи 6000A 36 дюймов, упаковка по 3 iFlex® |
| i17XX-flex6000/4pk | Токовые клещи 6000A 36 дюймов, упаковка по 4 iFlex® |
| FLUKE-17XX i40s-EL | Трансформатор тока с зажимом 40A |
| FLUKE-17XX i40s-EL/3pk | Трансформатор тока с зажимом 40A, 3 шт. |

| Элементы питания и сетевые адаптеры | Price List |
| --- | --- |
| FLUKE-173X AUX | Входной адаптер Fluke 173X AUX | По запросу |
| FLK-WIFI/BLE | Адаптер Fluke WiFi/BLE | По запросу |

| Соединительные провода |
| --- |
| 3PHVL-1730 | Кабельный блок, измерительный провод для измерения напряжения 3-фазы+нейтраль |
| WC100 | WC100 |
| FLUKE-17xx-TL 0.1M | Комплект тестовых проводников, 1000 В CAT III, ненаборные соединители; 0.1M; красный/черный |
| FLUKE-17XX-TL 1.5M | Комплект тестовых проводников, 1000 В CAT III, ненаборные соединители; 1.5M; красный/черный |