| Характеристики изделия Модель Диапазон измерений Разрешение Точность Вольт Среднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) 434-II 1–1000 В — между фазой и нейтралью 0,1 В ± 0,5% от номинального напряжения**** 435-II и 437-II 1–1000 В — между фазой и нейтралью 0,01 В ± 0,1% от номинального напряжения**** Пиковое напряжение 1–1400 В пикового напряжения 1 В 5% от номинального напряжения Коэффициент амплитуды напряжения (CF) 1,0 > 2,8 0.01 ± 5 % В (среднекв. знач.) ½ 434-II 1–1000 В — между фазой и нейтралью 0,1 В ± 1% от номинального напряжения 434-II и 435-II 0,1 В ± 0,2% от номинального напряжения Vfund (основное напряжение) 434-II 1–1000 В — между фазой и нейтралью 0,1 В ± 0,5% от номинального напряжения 435-II и 437-II 0,1 В ± 0,1% от номинального напряжения Амперы (погрешность за исключением погрешности клещей) Амперы (переменный+постоянный ток) i430-Flex 1x 5–6 000 A 1:00 AM ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. 1 мВ/А 1x 5–2000 A 1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. А (пиковый ток) i430-Flex 8400 A (пиковый ток) 1 А (среднекв. знач.) ± 5 % 1 мВ/А 5500 A (пиковый ток) 1 А (среднекв. знач.) ± 5 % Коэффициент амплитуды тока (CF) 1–10 0.01 ± 5 % А (среднекв. знач.) ½ i430-Flex 1x 5–6 000 A 1 В ± 1% ± 10 ед.мл.разр. i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 В ± 1% ± 10 ед.мл.разр. 1 мВ/А 1x 5–2000 A 1 В ± 1% ± 10 ед.мл.разр. 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 В ± 1% ± 10 ед.мл.разр. Afund (ток основной частоты) i430-Flex 1x 5–6 000 A 1:00 AM ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. i430-Flex 10x 0,5–600 A 0,1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. 1 мВ/А 1x 5–2000 A 1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. 1 мВ/А 10x 0,5–200 A (только переменный ток) 0,1 В ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. Гц Гц Fluke 434 при 50 Гц номинально 42,50–57,50 Гц 0,01 Гц ± 0,01 Гц Fluke 434 при 60 Гц номинально 51,00–69,00 Гц 0,01 В ± 0,01 Гц Fluke 435/7 при 50 Гц номинально 42,500–57,500 Гц 0,001 Гц ± 0,01 Гц Fluke 435/7 при 60 Гц номинально от 51,000 Гц до 69,000 Гц 0,001 Гц ± 0,01 Гц Fluke 437 при 400 Гц номинально от 340,0 Гц до 460,0 Гц 0,1 В ± 0,1 Гц Питание Ватты (В-А, вар) i430-Flex макс. 6 000 МВт 0,1 Вт–1 МВт ± 1% ± 10 ед.мл.разр. 1 мВ/А макс. 2000 МВт 0,1 Вт–1 МВт ± 1% ± 10 ед.мл.разр. Коэффициент мощности (Cos j/DPF) 0–1 0.001 ± 0,1% при номинальных условиях нагрузки Энергия кВт-ч (кВА-ч, квар-ч) i430-Flex 10x Зависит от номинала клещей и напряжения ± 1% ± 10 ед.мл.разр. Потери энергии i430-Flex 10x Зависит от номинала клещей и напряжения ± 1% ± 10 ед.мл.разр., за исключением точности сопротивления Гармоники Порядок гармоники (n) Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 Порядок промежуточной гармоники (n) ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 Вольты %f 0,0–100 % 0.10% ± 0,1% ± n x 0,1 % %r 0,0–100 % 0.10% ± 0,1% ± n x 0,4 % Абсолютное значение 0,0–1000 В 0,1 В ± 5% * THD (суммарные гармонические искажения) 0,0–100 % 0.10% ± 2,5 % Амперы %f 0,0–100 % 0.10% ± 0,1% ± n x 0,1% %r 0,0–100 % 0.10% ± 0,1% ± n x 0,4 % Абсолютное значение 0,0–600 A 0,1 В ± 5% ± 5 ед.мл.разр. THD (суммарные гармонические искажения) 0,0–100 % 0.10% ± 2,5 % Ватты %f или %r 0,0–100 % 0.10% ± n x 2% Абсолютное значение Зависит от номинала клещей и напряжения — ± 5% ± n x 2 % ± 10 ед.мл.разр. THD (суммарные гармонические искажения) 0,0–100 % 0.10% ± 5 % Сдвиг фаз От -360° до +0° 1° ± n x 1° Фликер Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst 0,00–20,00 0.01 ± 5 % Дисбаланс Вольты % 0,0-20,0 % 0.10% ± 0,1 % Амперы % 0,0-20,0 % 0.10% ± 1 % Управляющие сигналы сети Пороговые уровни Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала — — Частота сигнала от 60 Hz до 3000 Hz 0,1 В Относительное напряжение (%) 0,0–100 % 0.10% ± 0,4 % Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) от 0,0 В до 1000 В 0,1 В ± 5 % от номинального напряжения Общие характеристики Корпус Массивная ударопрочная конструкция со встроенной защитной кобурой. Защита от влаги и пыли IP51 согласно стандарту IEC60529 при использовании в наклонном стоячем положении. Удары и вибрация. Удар 30 г, вибрация: синусоида 3 г, случайно 0,03 г2/Гц согласно стандарту MIL-PRF-28800F класса 2 Дисплей Яркость: 200 кд/м2, обычно используется силовой адаптер; 90 кд/м2, обычно используется батарейный источник питания. Размер: ЖКД 127 мм x 88 мм (153 мм/6,0 дюймов по диагонали). Разрешение: 320 x 240. Контрастность и яркость: регулируются пользователем, с компенсацией температурных воздействий. Память Карта SD 8 ГБ (совместима со стандартом SDHC, отформатирована в системе FAT32), до 32 ГБ дополнительно. Защита экрана и несколько модулей памяти для хранения данных, в том числе записей (в зависимости от размера памяти). Часы реального времени Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий Условия эксплуатации Рабочая температура 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C, за исключением батареи Температура хранения -20 °C ~ +60 °C Влажность +10 °C ~ +30 °C: относительная влажность 95 % без конденсации +30 °C ~ +40 °C: относительная влажность 75% без конденсации +40 °C ~ +50 °C: относительная влажность 45% без конденсации Максимальная высота над уровнем моря До 2000 м (6666 фт) для CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. До 3000 м (10 000 фт) для CAT III 600 В, CAT II 1000 В. Максимальная высота хранения 12 км (40 000 фт) Электромагнитная совместимость (EMC) EN 61326 (2005-12) для излучения и невосприимчивости Интерфейсы мини-USB-B, изолированный USB-порт для ПК, разъем для подключения карты SD за батареей инструмента Гарантия Три года (детали и сборка) на основной прибор, один год на вспомогательное оборудование Принадлежности, входящие в комплект Дополнительные устройства питания Набор переходников с вилками международных образцов BC430. BP290 (литий-ионная батарея одинарной емкости) 28 Вт-ч (7 ч или более). Измерительные провода Измерительный провод TL430 и набор зажимов типа "крокодил" Цветовая маркировка Зажимные клещи с цветовой маркировкой WC100 и региональные ярлыки Гибкие токоизмерительные датчики i430flex-TF, длина 24 дюйма (61 см), 4 экземпляра клещей Память, ПО и подключение к ПК Карта SD 8 ГБ. PowerLog на компакт-диске (содержит руководства оператора в формате PDF). USB-кабель A-Bmini Футляр для переноски C1740, мягкий футляр для 434-II и 435-II C437. Твердый футляр с роликами для 437-II. Download full specs » * ± 5 %, если ≥ 1 % от номинального напряжения; ± 0,05 % от номинального напряжения, если < 1% от номинального напряжения. ** Номинальная частота 50/60 Гц согласно IEC 61000-4-30 *** Измерения 400 Гц не поддерживаются для мерцания, сигналов сети и режима монитора. ****для номинального напряжения 50–500 В |  |
| --- | --- |