# Основные технические характеристики LXP-2

| Диапазон измерений освещенности*, лк | Разрешающая способность | Относительная суммарная погрешность, Δ, % |
| --- | --- | --- |
| От 0,1 до 399,9 | 0,1 | ± 8 |
| От 400 до 3 999 | 1 |  |
| От 4,00k до 19,99к | 0,01к |  |

- *Метрологические характеристики нормированы в диапазоне от 1 лк до 200 000 лк

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности градуировки освещенности по источнику излучения типа А, % - ± 4

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности отклонения относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения, % - ± 4

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением световой характеристики от линейной, % - ± 4

- Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, обусловленной пространственной (угловой) зависимостью фотометрической головки в пределах 10°, % - ± 3

- Отображение результата в люксах или фут-канделлах (отображение результата в фут-канделлах происходит с уменьшенным разрешением из-за ограничения дисплея)

- Класс измерителя B

- 1 фут-кд = 10,76 лк; 1 клк = 1000 лк; 1 кфут-кд = 1000 фут-кд

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Дисплей | -3/4 цифровой ЖКИ с 40-сегментным барграфом |
| Сигнализация превышения диапазона | символ «OL» |
| Спектральная чувствительность | фотопическая эффективность по CIE (кривая чувствительности человеческого глаза CIE) |
| Дискретизация | 1,3 раза / с |
| Фотодетектор | один кремниевый фотодиод и фильтр спектральной чувствительности |
| Память | 999 результатов |
| Память регистратора | 16000 результатов |
| Рабочая температура | 0°C...50°C |
| Относительная влажность | 0 %...80 % |
| Температура хранения | -20°C...70°C |
| Относительная влажность хранения | 0 %...70 % |
| Источник питания | батарейка 9В или аккумулятор 8,4В |
| Длина провода измерительного датчика | около 150 см |
| Размеры измерительного датчика | 115 мм × 60 мм × 20 мм |
| Размеры блока управления | 170 мм × 80 мм × 40 мм |
| Масса | около 390 г |
| Интерфейс | USB |

Артикул для заказа -  WMXXLXP2