| Основные технические характеристики MRP-201 «е.м.р.» — единица младшего разряда Измерение действующего значения напряжения переменного тока Диапазон Разрешение Погрешность основная 0…299,9 В 0,1 В ± (2 %U + 6 е.м.р.) 300…500 В 1 В ± (2 %U + 2 е.м.р.)  Диапазон частоты 45…65 Гц Измерение частоты Диапазон Разрешение Погрешность основная 45,0…65,0 Гц 0,1 Гц ± (0,1% f + 1 е.м.р.)  Диапазон напряжения: 50…500В Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО)  Номинальное напряжение работы Un: 220 В, 230 В, 240 В;  Рабочий диапазон напряжений: 180…270 В;  Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;  Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц.  Контроль правильности подключения PE проводника с помощью электрода прикосновения. Измерение времени отключения tA УЗО Тип выключателя Установка кратности Диапазон измерения Разрешение Основная погрешность Общего типа и с малой задержкой 0,5 IΔn 0..300 мс 1 мс ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* 1 IΔn 2 IΔn 0…150 мс 5 IΔn 0…40 мс Селективный 0,5 IΔn 0..500 мс 1 IΔn 2 IΔn 0…200 мс 5 IΔn 0…150 мс * - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.) Измерение сопротивления защитного заземления RE Выбранный номинальный ток выключателя Диапазон измерения Разрешение Ток измерения Основная погрешность 10 мА 0,01 кОм ..5,00 кОм 0,01 кОм 4 мА 0…+10% RE ± 8 е.м.р. 30 мA 0,01 кОм ..1,66 кОм 12 мА 0…+10% RE ± 5 е.м.р. 100 мA 1 Ом..500 Ом 1 Ом 40 мA 0…+5% RE ± 5 е.м.р. 300 мA 1 Ом..166 Ом 120 мA 500 мA 1 Ом..100 Ом 200 мA 1000 мA 1 Ом..50 Ом 400 мA Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току Диапазон Разрешение Номинальный ток Основная погрешность 0..9,9 В 0,1 В 0,4*IΔn 0..10% UB ± 5 е.м.р. 10..99,9 В 0..15% UB Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока Выбранный номинальный ток выключателя Диапазон измерения Разрешение Ток измерения Основная погрешность 10 мA 3,3..10,0 мA 0,1 мA 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn ± 5% IΔn 30 мA 9,0..30,0 мA 100 мA 33..100 мA 1 мA 300 мA 90..300 мA 500 мA 150..500 мA 1000 мA 330..1000 мA  Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;  Время протекания тока измерения …………………………. макс. 7510 мс. Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока и однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA Выбранный номинальный ток выключателя Диапазон измерения Разрешение Ток измерения Основная погрешность 10 мA 1,5..20,0 мA 0,1 мA 0,15 × IΔn..2,0 × IΔn ± 10 % IΔn 30 мA 4,5..42,0 мA 0,15 × IΔn..1,4 × IΔn ±10 % IΔn 100 мA 15..140 мA 1 мA 300 мA 45..420 мA  Допускается измерение для положительных и отрицательных полупериодов вынужденного тока утечки  Время протекания тока измерения ............................................. макс. 14710 мс. Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока Выбранный номинальный ток выключателя Диапазон измерения Разрешение Ток измерения Основная погрешность 10 мA 4,0..20,0 мA 0,1 мA 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn ± 10 % IΔn 30 мA 6..60 мA 1 мA 100 мA 20..200 мA 300 мA 60..600 мA  Возможно измерение для положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;  Время протекания тока измерения ............................... макс. 4500 мс Дополнительные технические характеристики Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 Категория безопасности IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP67 Питание измерителя щелочные батарейки 4x1,5 В AA или аккумуляторы NiMH тип АА 4 шт. Температура хранения -20…+70°C Температура рабочая -10…+50°C Количество измерений (для аккумуляторов) >6000 (2 измерения / минуту) Память результатов измерения 990 ячеек, 10000 результатов Интерфейс радиоканал OR-1 (USB) |  |
| --- | --- |